附件：报价文件格式

2026年驻地试验室仪器设备检定/校准服务采购
（采购项目编号：SCJTWC20251234）

报

价

文

件
单位名称（盖章）：

日 期：20  年  月  日

目  录
2

一、报价函

3

二、报价清单说明

三、法定代表人身份证明或授权委托书
120
四、供应商证明材料
122


报价函

致：四川济通工程试验检测有限公司

1.我方已认真阅读了贵单位发出的        （采购项目名称）      （采购项目编号）询价函，接受贵方邀请函提出的各项要求完成询价函规定的全部工作，总报价（含增值税）为人民币      元（大写：       ）（此报价提供增值税专票(  普票(，税率为   %）。

2.项目负责人姓名：    ；年龄：   岁 ，职称：     ，职（执）业证书：        。

3.工期：                             。
4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到《工作通知单》后，在《工作通知单》规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（4）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照询价文件规定的主要人员及其他主要人员最低要求派遣人员，经你方审批后作为派驻本项目的主要人员且不进行更换。如我方拟派遣的人员不满足询价文件要求，你方有权取消我方中标资格；

（5）我方拟投入设备能够完全满足本采购项目要求。

5.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本报价文件连同你方的《工作通知单》将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

联系人：              联系电话：            联系地址：

供应商名称：                               （加盖鲜章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

日期：    年    月    日
二、报价清单说明
（一）报价清单说明
1.本次报价包含供应商为完成本合同约定服务工作所需的人工、材料、机械、设备、交通、食宿、税费、保险等一切费用。

2.“报价清单”为通用表格，投标供应商应根据本采购项目工作内容，按照表格格式详细填写，以免遗漏或有误。
4.报价清单中所列检定/校准数量为预估数量，仅作为报价文件的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。
5.报价清单中各项金额均以人民币（元）结算。报价清单中的细目填入的单价或价格，只允许有一个报价。单价×数量结果保留为整数。
报价清单

1、材料检测部各驻地试验室设备检校费用报价表

	设备名称
	规格/测量范围/等级
	确认依据
	计量溯源依据
	计量溯源参数
	项目上该设备总数量

（台）
	单价限价

（元）
	单价报价

（元）
	小计

（元）

	电热鼓风恒温干燥箱
	TH-06-260/20℃-260℃
	《公路土工试验规程》（JTG 3430-2020）
	《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》（JJF 1101-2019）
	温度偏差（检校点：40℃、60℃、100℃、105℃、110℃、130℃、150℃、170℃、180℃）根据实际需求选择校准点
	41
	58
	
	

	
	
	
	
	温度均匀度
	
	58
	
	

	
	
	
	
	温度波动度
	
	58
	
	

	多功能电动击实仪
	CSK-VI/300—450mm
	《公路土工试验规程》（JTG 3430-2020）、《公路工程无机结合料稳定材料试验规程（JTG 3441-2024）
	《土工击实仪》（JJG（交通）058-2004）
	外观及通用技术要求
	8
	25
	
	

	
	
	
	
	计数*
	
	25
	
	

	
	
	
	
	击实锤质量*
	
	25
	
	

	
	
	
	
	击实锤锤底直径*
	
	25
	
	

	
	
	
	
	击实锤落高*
	
	25
	
	

	
	
	
	无检校规程，参考检测依据
	试筒内径
	
	25
	
	

	
	
	
	
	试筒高
	
	25
	
	

	
	
	
	
	垫板高度
	
	25
	
	

	多功能路面材料强度试验仪
	YZM-IIC
	《公路土工试验规程》
（JTG 3430-2020）、《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTG 3441-2024）
	《路面材料强度试验仪校准规范》（JJF（陕）073-2021）
	测力计相对误差*（5t检校点：0、5kN、10kN、15kN、20kN、30kN、40kN、50kN；10t检校点：0、10kN、20kN、40kN、60kN、80kN、100kN） （测力环：7.5kN、15kN、30kN、60kN、100kN、150kN）根据实际需求选择测力环
	8
	58
	
	

	
	
	
	
	贯入杆头直径*
	
	58
	
	

	
	
	
	
	托盘上升速率*（1mm/min、2mm/min、50mm/min）
	
	58
	
	

	多功能路面材料强度试验仪力值传感器
	5t/10t
	《公路土工试验规程》
（JTG 3430-2020）、《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTG 3441-2024）
	《路面材料强度试验仪校准规范》（JJF（陕）073-2021）、《工作测力仪》（JJG 455-2000）
	重复性
	9
	130
	
	

	
	
	
	
	最大允许误差
	
	130
	
	

	多功能路面材料强度试验仪位移传感器
	2—15mm/±0.1%FS
	公路土工试验规程》（JTG 3430-2020）
	《路面材料强度试验仪校准规范》（JJF（陕）073-2021）、《线位移传感器校准规范》（JJF 1305-2011）
	示值误差
	8
	130
	
	

	表面振动击压实试验仪
	BZYS-4212/10-80kN
	《公路土工试验规程》（JTG 3430-2020）
	无检校规程，参考检测依据
	振动频率
	6
	36
	
	

	
	
	
	
	激振力
	
	36
	
	

	
	
	
	
	夯与振动电机总重产生的静压力
	
	36
	
	

	
	
	
	
	夯板尺寸
	
	36
	
	

	
	
	
	
	试筒尺寸
	
	36
	
	

	电动脱模器
	LD141-Ⅲ
	《公路土工试验规程》
（JTG 3430-2020）、《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTG 3441-2024）
	《电动脱模器核查方法》（SCJT/QW005C-003-2024）
	外观检查*
	10
	36
	
	

	
	
	
	
	顶板孔径
	
	36
	
	

	
	
	
	
	托盘直径
	
	36
	
	

	
	
	
	
	托盘的中心与上升轴中心的同心度
	
	36
	
	

	数显液塑限联合测定仪
	LP-100D
	《公路土工试验规程》（JTG 3430-2020）
	《土壤液塑限检测仪》（JJG（交通） 069-2006）
	外观*
	8
	29
	
	

	
	
	
	
	运行状况*
	
	29
	
	

	
	
	
	
	圆锥体质量*
	
	29
	
	

	
	
	
	
	圆锥锥尖角度*
	
	29
	
	

	
	
	
	
	盛土杯尺寸*
	
	29
	
	

	
	
	
	
	测量时间*
	
	29
	
	

	
	
	
	
	测量误差
	
	29
	
	

	土壤筛
	(0.075-60)mm
	《试验筛校准规范》(JJF 1175-2021)
	《试验筛校准规范》(JJF 1175-2021)
	任意筛孔尺寸最大偏差
	8
	57
	
	

	
	
	
	
	尺寸平均偏差
	
	57
	
	

	
	
	
	
	金属丝直径
	
	57
	
	

	取土环刀
	70mm×52mm
	《公路土工试验规程》(JTG 3430-2020)
	《环刀核查方法》（SCJT/QW005C-006-2024）
	外观
	0
	8
	
	

	
	
	
	
	环刀内径（60-80）mm
	
	8
	
	

	
	
	
	
	环刀高度（20-54）mm
	
	8
	
	

	
	
	
	
	环刀壁厚
	
	8
	
	

	
	
	
	
	环刀体积
	
	8
	
	

	CBR试验装置（试筒、荷载板、多孔板）
	试筒：内径152mm、高170mm；荷载板：直径150mm，中心孔直径52mm，每块质量1.5kg共4块
	《公路土工试验规程》(JTG 3430-2020)
	《CBR试验装置核查方法》（SCJT/QW005C-004-2024）
	外观
	90
	25
	
	

	
	
	
	
	套环高度
	
	25
	
	

	
	
	
	
	试筒
	
	25
	
	

	
	
	
	
	筒内垫块
	
	25
	
	

	
	
	
	
	荷载板*
	
	25
	
	

	比重瓶
	50mL、100mL
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	容积示值误差
	10
	29
	
	

	百分表
	0-10mm/0.01mm
	《指示表》（JJG 34-2022）
	《指示表》（JJG 34-2022）
	外观*
	117
	5
	
	

	
	
	
	
	各部分相互作用*
	
	5
	
	

	
	
	
	
	指针与刻度盘的相互位置
	
	5
	
	

	
	
	
	
	指针末端宽度和刻线宽度
	
	5
	
	

	
	
	
	
	测头测量面的表面粗糙度
	
	5
	
	

	
	
	
	
	指示表的行程
	
	5
	
	

	
	
	
	
	示值漂移*
	
	5
	
	

	
	
	
	
	测量力（N）
	
	5
	
	

	
	
	
	
	示值变动性*，测杆径向受力对示值影响*
	
	5
	
	

	
	
	
	
	示值误差*，回程误差*
	
	5
	
	

	千分表
	0-1mm/0.001mm
	《指示表》（JJG 34-2022）
	《指示表》（JJG 34-2022）
	外观*
	5
	5
	
	

	
	
	
	
	各部分相互作用*
	
	5
	
	

	
	
	
	
	指针与刻度盘的相互位置
	
	5
	
	

	
	
	
	
	指针末端宽度和刻线宽度
	
	5
	
	

	
	
	
	
	测头测量面的表面粗糙度
	
	5
	
	

	
	
	
	
	指示表的行程
	
	5
	
	

	
	
	
	
	示值漂移*
	
	5
	
	

	
	
	
	
	测量力（N）
	
	5
	
	

	
	
	
	
	示值变动性*，测杆径向受力对示值影响*
	
	5
	
	

	
	
	
	
	示值误差*，回程误差*
	
	5
	
	

	干湿温度计
	（-10~40)℃，（0-100）%RH
	《机械式温湿度计检定规程》JJG 205-2005
	《机械式温湿度计检定规程》JJG 205-2005
	温度示值误差（检校点：15℃、20℃、23℃、30℃）
	155
	43
	
	

	
	
	
	
	20℃湿度示值误差（检校点：40%RH、50%RH、60%RH、80%RH、90%RH、95%RH）
	
	43
	
	

	新标准方孔砂石筛
	（0.075-90)mm
	《试验筛 技术要求和检验 第1部分：金属丝编织网试验筛》(GB/T 6003.1-2022)、《试验筛 技术要求和检验 第2部分：金属穿孔板试验筛》(GB/T 6003.2-2012)
	《试验筛 技术要求和检验 第1部分：金属丝编织网试验筛》(GB/T 6003.1-2022)、《试验筛 技术要求和检验 第2部分：金属穿孔板试验筛》(GB/T 6003.2-2012)
	任意筛孔尺寸最大偏差
	10
	6
	
	

	
	
	
	
	尺寸平均偏差
	
	6
	
	

	
	
	
	
	筛框直径
	
	6
	
	

	
	
	
	
	金属丝直径（2.36mm及以下孔径试验筛应采用金属丝编织网试验筛，4.75mm及以上孔径试验筛应采用金属穿孔板试验筛）
	
	6
	
	

	新标准方孔石子筛
	（2.36-90)mm
	《试验筛 技术要求和检验 第1部分：金属丝编织网试验筛》(GB/T 6003.1-2022)、《试验筛 技术要求和检验 第2部分：金属穿孔板试验筛》(GB/T 6003.2-2012)
	《试验筛 技术要求和检验 第1部分：金属丝编织网试验筛》(GB/T 6003.1-2022)、《试验筛 技术要求和检验 第2部分：金属穿孔板试验筛》(GB/T 6003.2-2012)
	任意筛孔尺寸最大偏差
	10
	6
	
	

	
	
	
	
	尺寸平均偏差
	
	6
	
	

	
	
	
	
	筛框直径
	
	6
	
	

	
	
	
	
	金属丝直径（2.36mm及以下孔径试验筛应采用金属丝编织网试验筛，4.75mm及以上孔径试验筛应采用金属穿孔板试验筛）
	
	6
	
	

	震击式标准振筛机
	ZBSX92A
	《振筛机校验规程》（SL 411-2007）
	《振筛机校验规程》（SL 411-2007）
	摇振次数
	10
	43
	
	

	
	
	
	
	振击次数
	
	43
	
	

	
	
	
	
	回转半径
	
	43
	
	

	砂当量试验仪
	LHSD-2B
	《公路工程集料试验规程》（JTG 3432-2024）、《砂当量测定仪》JJG（交通）137-2017
	《砂当量测定仪》JJG（交通）137-2017
	外观检查*
	6
	43
	
	

	
	
	
	
	振荡器振荡频率
	
	43
	
	

	
	
	
	
	试筒
	
	43
	
	

	
	
	
	
	冲洗管
	
	43
	
	

	
	
	
	
	配重活塞
	
	43
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	
	43
	
	

	箱式电阻炉
	4-10
	《箱式电阻炉校准规范》（JJF 1376-2012）
	《箱式电阻炉校准规范》（JJF 1376-2012）
	炉温偏差（检校点：800℃、950℃、1000℃）
	9
	50
	
	

	
	
	
	
	炉温均匀性
	
	50
	
	

	
	
	
	
	炉温稳定度
	
	50
	
	

	
	
	
	
	炉内最大温差
	
	50
	
	

	碎石针状规准仪
	/
	《公路工程集料试验规程》（JTG 3432-2024）
	《针状、片状规准仪校准规范》（JJF 1593-2016）
	针状规准仪规准柱高度基本尺寸及极限偏差
	10
	57
	
	

	
	
	
	
	针状规准仪相邻规准柱间距基本尺寸及极限偏差
	
	57
	
	

	碎石片状规准仪
	/
	《公路工程集料试验规程》（JTG 3432-2024）
	《针状、片状规准仪校准规范》（JJF 1593-2016）
	片状规准仪钢板基板厚度
	10
	43
	
	

	
	
	
	
	片状规准仪规准孔宽度基本尺寸及极限偏差
	
	43
	
	

	
	
	
	
	片状规准仪钢板基板厚度
	
	43
	
	

	压碎值仪
	/
	《公路工程集料试验规程》（JTG 3432-2024）、《建设用卵石、碎石》（GB/T 14685-2022）
	《压碎值指标测定仪》（JJG（交通）190-2023）
	外观*
	15
	8
	
	

	
	
	
	
	试筒内径
	
	8
	
	

	
	
	
	
	试筒高度
	
	8
	
	

	
	
	
	
	试筒壁厚
	
	8
	
	

	
	
	
	
	压头直径
	
	8
	
	

	
	
	
	
	压杆直径
	
	8
	
	

	
	
	
	
	压柱总长
	
	8
	
	

	
	
	
	
	压头厚度
	
	8
	
	

	
	
	
	
	底板内径
	
	8
	
	

	
	
	
	
	底板外径
	
	8
	
	

	
	
	
	
	底板厚度
	
	8
	
	

	
	
	
	
	金属棒
	
	8
	
	

	
	
	
	
	金属筒
	
	8
	
	

	
	
	
	
	工作表面硬度
	
	8
	
	

	砂子压碎值仪
	/
	《公路工程集料试验规程》（JTG 3432-2024）
	《压碎值指标测定仪》（JJG（交通）190-2023）
	外观检查
	8
	10
	
	

	
	
	
	
	压杆直径
	
	10
	
	

	
	
	
	
	压杆总长
	
	10
	
	

	
	
	
	
	压头厚度
	
	10
	
	

	
	
	
	
	压头直径
	
	10
	
	

	
	
	
	
	试筒内径
	
	10
	
	

	
	
	
	
	试筒壁厚
	
	10
	
	

	
	
	
	
	试筒高度
	
	10
	
	

	
	
	
	
	底板内径
	
	10
	
	

	
	
	
	
	底板外径
	
	10
	
	

	
	
	
	
	工作表面硬度
	
	10
	
	

	李氏比重瓶
	/
	《李氏密度瓶》（JJG（交通）092-2009）
	《李氏密度瓶》（JJG（交通）092-2009）
	通用技术要求*
	28
	10
	
	

	
	
	
	
	分度值*
	
	10
	
	

	
	
	
	
	示值相对误差*(检校点：1mL、18mL、20mL、22mL、24mL)
	
	10
	
	

	细集料亚甲蓝试验搅拌装置
	DY-YJ
	《公路工程集料试验规程》（JTG 3432-2024）
	《亚甲蓝搅拌器校准规范》（JJF（桂）82-2020）
	转速（检校点：600r/min、400r/min）
	10
	36
	
	

	
	
	
	
	叶轮
	
	36
	
	

	
	
	
	
	设定时间（检校点：5min）
	
	36
	
	

	游标卡尺
	300mm/0-300mm/0.01mm
	《通用卡尺》（JJG 30-2012）
	《通用卡尺》（JJG 30-2012）
	外观*
	28
	4
	
	

	
	
	
	
	各部分相互作用*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	各部分相对位置*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	标尺标记的宽度和宽度差
	
	4
	
	

	
	
	
	
	测量面的表面粗糙度
	
	4
	
	

	
	
	
	
	测量面的平面度*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	圆弧内量爪的基本尺寸和平行度*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	刀口内量爪的平行度*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	零值误差*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	示值变动性*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	漂移*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	示值误差和细分误差*
	
	4
	
	

	集料磨耗值测定仪
	LHJM-11
	《公路工程集料试验规程》 (JTG 3432-2024)
	《洛杉矶磨耗试验机检定规程》（JJG（交通）108-2012）
	外观*
	2
	9
	
	

	
	
	
	
	滚筒内径及长度
	
	9
	
	

	
	
	
	
	
	
	9
	
	

	
	
	
	
	
	
	9
	
	

	
	
	
	
	
	
	9
	
	

	
	
	
	
	
	
	9
	
	

	
	
	
	
	投料口
	
	9
	
	

	
	
	
	
	
	
	11
	
	

	
	
	
	
	隔板
	
	11
	
	

	
	
	
	
	
	
	11
	
	

	
	
	
	
	
	
	11
	
	

	
	
	
	
	滚筒转速
	
	11
	
	

	
	
	
	
	转数计数器
	
	11
	
	

	
	
	
	
	钢球
	
	11
	
	

	
	
	
	
	
	
	11
	
	

	
	
	
	
	
	
	11
	
	

	电子天平
	BH-30/30kg/Ⅲ级
	《电子天平》（JJG 1036-2022）
	《电子天平》（JJG 1036-2022）
	外观检查*
	130
	12
	
	

	
	
	
	
	偏载误差*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	重复性*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	置零准确度*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	除皮称量*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	示值误差*
	
	12
	
	

	水泥细度负压筛析仪（含试验筛80μm，45μm各一个）
	FSY-150B/负压可调范围 （4000～6000）Pa，转速为（30±2）r/min
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 (JTG 3420-2020)
	《负压筛析仪》（JJG（交通） 192-2023）
	外观及铭牌
	10
	21
	
	

	
	
	
	
	压力测量范围
	
	21
	
	

	
	
	
	
	压力示值误差（检校点：-4000Pa、-6000Pa）
	
	21
	
	

	
	
	
	
	时间控制误差（检校点：120s、180s）
	
	21
	
	

	
	
	
	
	转速
	
	21
	
	

	
	
	
	
	负压筛网孔尺寸偏差
	
	21
	
	

	
	
	
	
	
	
	21
	
	

	
	
	
	
	
	
	21
	
	

	
	
	
	
	负压筛内径尺寸
	
	21
	
	

	
	
	
	
	喷气嘴上口平面与试验筛网间距
	
	21
	
	

	全自动比表面积测定仪
	FBT-9A
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 (JTG 3420-2020)
	《水泥透气法比表面积仪》 （JJG（建材） 107-1999）、《比表面积仪核查方法》（SCJT/QW005C-022-2024）
	外观
	6
	12
	
	

	
	
	
	
	漏气检查
	
	12
	
	

	
	
	
	
	透气圆筒（内径/高）
	
	12
	
	

	
	
	
	
	穿孔板
	
	12
	
	

	
	
	
	
	捣器扁平槽
	
	12
	
	

	
	
	
	
	U形压力计底部第一条刻线距底部的距离
	
	12
	
	

	
	
	
	
	第一条刻度线与第二条刻度线的距离
	
	12
	
	

	
	
	
	
	第一条刻度线与第三条刻度线的距离
	
	12
	
	

	
	
	
	
	试料层体积
	
	12
	
	

	
	
	
	
	标准时间
	
	12
	
	

	微机控制全自动压力试验机
	DY-208JFZ/抗折：10kN，抗压：300kN/1级
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 (JTG 3420-2020)、《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》（GB/T 17671-2021）
	《水泥电动抗折试验机》（JJF（交通）048-2023）
	通用技术要求*
	10
	12
	
	

	
	
	
	
	抗折加荷速度*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	抗压加荷速度*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	示值相对误差*（抗折检校点：2kN、4kN、6kN、8kN、10kN；抗压检校点：20kN、40kN、60kN、120kN、180kN、240kN、300kN）
	
	13
	
	

	
	
	
	
	示值重复性*
	
	13
	
	

	
	
	
	
	零点相对误差
	
	13
	
	

	
	
	
	
	相对分辨力
	
	13
	
	

	
	
	
	
	零点漂移*
	
	13
	
	

	
	
	
	
	抗折夹具加荷、支撑圆柱长度
	
	13
	
	

	
	
	
	
	抗折夹具加荷、支撑圆柱直径
	
	13
	
	

	
	
	
	
	抗折夹具支撑圆柱中心跨距
	
	13
	
	

	
	
	
	
	抗折夹具支撑圆柱的平行度
	
	13
	
	

	
	
	
	
	抗压夹具压板宽度
	
	13
	
	

	
	
	
	
	抗压夹具压板长度
	
	13
	
	

	
	
	
	
	抗压夹具压板厚度
	
	13
	
	

	水泥净浆搅拌机
	ZJ-160
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 (JTG 3420-2020)
	《水泥净浆搅拌机校准规范》（JJF（建材）104-2021）、《水泥净浆搅拌机》（JC/T 729-2005）
	公转转速
	12
	21
	
	

	
	
	
	
	自转转速
	
	21
	
	

	
	
	
	
	搅拌时间
	
	21
	
	

	
	
	
	
	搅拌叶叶翅直径
	
	21
	
	

	
	
	
	
	锅叶间隙
	
	21
	
	

	
	
	
	
	搅拌锅
	
	21
	
	

	
	
	
	
	搅拌叶片总长
	
	21
	
	

	
	
	
	
	搅拌有效长度
	
	21
	
	

	
	
	
	
	搅拌叶片总宽
	
	21
	
	

	沸煮箱
	FZ-31A
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）
	《沸煮箱》（JJG（交通）193-2023）
	外观*
	10
	10
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	
	10
	
	

	
	
	
	
	箱体内部尺寸*
	
	10
	
	

	
	
	
	
	电热管距箱底的净距离
	
	10
	
	

	
	
	
	
	时间示值误差*（检校点：30min、180min）
	
	10
	
	

	
	
	
	
	加热功能*
	
	10
	
	

	
	
	
	
	箱体外表面温度
	
	10
	
	

	
	
	
	
	电热管距箱底的净距离
	
	10
	
	

	
	
	
	
	温度校准点
	
	10
	
	

	雷氏夹测定仪
	LD-50/雷氏夹膨胀仪标尺最小刻度为0.5mm，挂上300g 质量的砝码时，针尖距离（17.5±2.5）mm
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 (JTG 3420-2020)、《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检测方法》（GB/T 1346-2011）
	《雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪》 JJG（交通）093-2009
	外观*
	10
	10
	
	

	
	
	
	
	弹性标尺和膨胀标尺测量范围和分度值*
	
	10
	
	

	
	
	
	
	标尺刻度相对误差*
	
	10
	
	

	
	
	
	
	标尺基线圆弧半径*
	
	10
	
	

	
	
	
	
	砝码质量*
	
	10
	
	

	
	
	
	
	模座圆弧半径*
	
	10
	
	

	雷氏夹
	指针长度：150mm，直径：2mm，针尖距离：10mm
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 (JTG 3420-2020)、《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检测方法》（GB/T 1346-2011）
	《雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪》 JJG（交通）093-2009
	雷氏夹外观*
	96
	13
	
	

	
	
	
	
	弹性*
	
	13
	
	

	
	
	
	
	指针几何尺寸*
	
	13
	
	

	
	
	
	
	环模几何尺寸*
	
	13
	
	

	行星式水泥胶砂搅拌机
	JJ-20H
	《行星式水泥胶砂搅拌机》（JC/T 681-2022）
	《行星式胶砂搅拌机校准规范》 （JJF（建材）123-2021）、《行星式水泥胶砂搅拌机》（JC/T 681-2022）
	公转转速
	10
	13
	
	

	
	
	
	
	自转转速
	
	13
	
	

	
	
	
	
	搅拌时间
	
	13
	
	

	
	
	
	
	搅拌叶叶翅
	
	13
	
	

	
	
	
	
	锅叶间隙
	
	13
	
	

	
	
	
	
	加砂时间
	
	13
	
	

	
	
	
	
	加砂完整性
	
	13
	
	

	
	
	
	
	搅拌锅（深度、内径、壁厚）
	
	12
	
	

	
	
	
	
	搅拌叶片
	
	12
	
	

	
	
	
	
	绝缘性
	
	12
	
	

	水泥胶砂振实台
	ZS-20H
	《水泥胶砂试体成型振实台》（JC/T 682-2022）
	《水泥胶砂试体成型振实台校准规范》（JJF（建材）124-2021）、《水泥胶砂试体成型振实台》（JC/T 682-2022）
	振动60次时间
	9
	12
	
	

	
	
	
	
	振幅
	
	12
	
	

	
	
	
	
	水平静止状态盘等效总质量
	
	12
	
	

	
	
	
	
	台盘总质量(包括摆动臂、模套和锁紧机构)
	
	12
	
	

	
	
	
	
	两根摆动臂及其十字拉肋的总质量
	
	12
	
	

	
	
	
	
	台盘中心到摆动臂轴中心的距离
	
	12
	
	

	
	
	
	
	台盘的水平度
	
	12
	
	

	
	
	
	
	硬度
	
	12
	
	

	
	
	
	
	绝缘性
	
	12
	
	

	
	
	
	
	隔音罩
	
	12
	
	

	标准恒温恒湿养护箱
	YH-60B
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）、《水泥胶砂强度检验方法（ISO法)》（GB/T 17671-2021）
	《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》（JJF 1101-2019）
	偏差（温度20.0℃、湿度90.0%RH）
	11
	57
	
	

	
	
	
	
	均匀度
	
	57
	
	

	
	
	
	
	波动度
	
	57
	
	

	水泥标准稠度及凝结时间测定仪
	/
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）、《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GB/T 1346-2011）
	《水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪》（JJG(交通）050-2004）
	通用技术要求*
	10
	12
	
	

	
	
	
	
	标尺*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	试杆*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	试针*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	截顶圆锥体试模*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	滑动部分总质量*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	滑动杆偏摆要求*
	
	12
	
	

	水泥胶砂流动度测定仪
	NLD-3
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）
	《水泥胶砂流动度测定仪》（JJG(交通）096-2009）
	外观*
	10
	12
	
	

	
	
	
	
	跳动部分总质量*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	落距*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	跳动频率和工作周期*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	桌面可刻圆直径
	
	12
	
	

	
	
	
	
	桌面平面度*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	桌面水平度
	
	13
	
	

	
	
	
	
	捣棒
	
	13
	
	

	
	
	
	
	截锥圆模几何尺寸*
	
	13
	
	

	量水器
	225mL±1mL
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）、《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GB/T 1346-2011）
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	容量允差
	11
	21
	
	

	混凝土标准养护室控制仪
	YHS-160W型/温度（20±1）℃
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）、《混凝土物理力学性能试验方法标准》（GB/T 50081-2019）
	《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》（JJF 1101-2019）
	偏差（温度20.0℃、湿度95.0%RH）
	11
	57
	
	

	
	
	
	
	均匀度
	
	57
	
	

	
	
	
	
	波动度
	
	57
	
	

	强制式单卧轴混凝土搅拌机
	JB-112Y
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）、《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》（GB/T 50080-2016）
	《水泥混凝土搅拌机》（JJG（交通）187-2023）、《混凝土试验用搅拌机》（JG 244-2009）
	通用技术要求
	10
	43
	
	

	
	
	
	
	搅拌叶端与搅拌筒壁间隙
	
	43
	
	

	
	
	
	
	转动速度误差（检校点：47r/min）
	
	43
	
	

	
	
	
	
	搅拌时间相对误差
	
	43
	
	

	混凝土磁盘振动台
	WL-III
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）
	《试验用混凝土振动台校准规范》（JJF(冀）123-2015）
	启动时间和余振时间
	10
	43
	
	

	
	
	
	
	振动频率
	
	43
	
	

	
	
	
	
	振幅
	
	43
	
	

	
	
	
	
	噪声
	
	43
	
	

	混凝土抗压弹性模量装置（含千分表）
	TM-11
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）
	《几何尺寸及质量核查方法》（SCJT/QW005C-020-2024）
	外观*
	6
	13
	
	

	
	
	
	
	各部分相互作用*
	
	13
	
	

	
	
	
	
	指针与刻度盘的相互位置
	
	13
	
	

	
	
	
	
	指针末端宽度和刻线宽度
	
	13
	
	

	
	
	
	
	测头测量面的表面粗糙度
	
	13
	
	

	
	
	
	
	指示表的行程
	
	13
	
	

	
	
	
	
	示值漂移*
	
	13
	
	

	
	
	
	
	测量力（N）
	
	13
	
	

	
	
	
	
	示值变动性*，测杆径向受力对示值影响*
	
	13
	
	

	
	
	
	
	示值误差*，回程误差*
	
	13
	
	

	混凝土直读式含气量测定仪
	CA-3
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）
	《水泥混凝土拌合物含气量测定仪》（JJG（交通）094-2009）
	外观
	8
	43
	
	

	
	
	
	
	指示器*
	
	43
	
	

	
	
	
	
	量钵容积*
	
	43
	
	

	
	
	
	
	气密性*
	
	43
	
	

	数显混凝土贯入阻力仪
	ZC-1A
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）
	《混凝土贯入阻力测定仪》（JJG（交通）095-2009）
	外观*
	10
	13
	
	

	
	
	
	
	贯入测针几何尺寸*
	
	13
	
	

	
	
	
	
	试样筒几何尺寸*
	
	13
	
	

	
	
	
	
	测力系统量程和分度值
	
	13
	
	

	
	
	
	
	测力系统示值误差*(检校点：200N、400N、600N、800N、1000N)
	
	13
	
	

	
	
	
	
	测力系统示值重复性误差*
	
	13
	
	

	
	
	
	
	测力系统回零误差*
	
	13
	
	

	
	
	
	
	加荷装置
	
	13
	
	

	全自动压膜脱膜抗渗透试验机
	DY-HS25QFZ-Ⅲ
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）
	《混凝土渗透仪》（JJG（交通）188-2023）
	铭牌和外观
	10（86个试模）
	21
	
	

	
	
	
	
	系统通畅性
	
	21
	
	

	
	
	
	
	系统密封性
	
	21
	
	

	
	
	
	
	压力示值误差（检校点：0.1MPa、0.3MPa、0.5MPa、0.7MPa、0.9MPa、1.1MPa、1.3MPa）
	
	21
	
	

	
	
	
	
	压力设定值误差
	
	21
	
	

	
	
	
	
	压力保持误差
	
	21
	
	

	
	
	
	
	试模尺寸
	
	21
	
	

	卧轴式砂浆搅拌机
	STZ-15
	《试验用砂浆搅拌机》（JG/T 3033-1996）
	《试验用砂浆搅拌机》（JG/T 3033-1996）
	外观检查
	8
	21
	
	

	
	
	
	
	搅拌锅转速*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	搅拌叶转速*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	搅拌工作时间*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	搅拌叶与搅拌锅底、锅壁间隙*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	筒内径
	
	21
	
	

	
	
	
	
	筒深
	
	21
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻*
	
	21
	
	

	砂浆稠度仪
	SC-145型
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）、《建筑砂浆基本性能试验方法标准》（JGJ/T 70-2009）
	《非金属建材塑限测定仪校准规范》（JJF 1090-2002）
	试锥连同滑杆质量
	9
	21
	
	

	
	
	
	
	试锥
	
	21
	
	

	
	
	
	
	指示装置
	
	21
	
	

	
	
	
	
	捣棒
	
	21
	
	

	
	
	
	
	圆锥体试模
	
	21
	
	

	自密实混凝土扩展度测定仪
	/
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）
	无检校规程，参考检测依据
	边长
	7
	36
	
	

	
	
	
	
	同心圆直径
	
	36
	
	

	
	
	
	
	挠度
	
	36
	
	

	水泥砂浆保水率试验装置
	/
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）
	《几何尺寸及质量核查方法》（SCJT/QW005C-020-2024）
	试模尺寸
	7
	36
	
	

	
	
	
	
	重物质量
	
	36
	
	

	
	
	
	
	金属滤网
	
	36
	
	

	水泥净浆流动度试验仪
	（1725±5）mL
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）
	《压浆材料流动度测定仪核查方法》（SCJT/QW005C-021-2024）、《几何尺寸及质量核查方法》（SCJT/QW005C-020-2024）
	锥体尺寸
	7
	36
	
	

	
	
	
	
	水流出时间
	
	36
	
	

	
	
	
	
	锥体容积
	
	36
	
	

	电子计重台秤
	TCS-100/100kg，5g/Ⅲ级
	《数字指示称》（JJG 539-2016）
	《数字指示称》（JJG 539-2016）
	通用技术要求*
	11
	21
	
	

	
	
	
	
	置零准确度及除皮准确度*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	偏载*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	重复性*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	鉴别阈*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	称量*，除皮后的称量*
	
	21
	
	

	钢直尺
	1000mm/0-1000mm/1mm
	《钢直尺》（JJG 1-1999）
	《钢直尺》（JJG 1-1999）
	外观*
	58
	2
	
	

	
	
	
	
	尺面平面度 *（mm）
	
	2
	
	

	
	
	
	
	弹性
	
	2
	
	

	
	
	
	
	尺的端边、侧边直线度*
	
	2
	
	

	
	
	
	
	尺的端边与侧边垂直度*
	
	2
	
	

	
	
	
	
	侧边厚度
	
	2
	
	

	
	
	
	
	端边与侧边相交处圆弧半径*
	
	2
	
	

	
	
	
	
	线纹宽度与宽度差
	
	2
	
	

	
	
	
	
	示值误差*
	
	2
	
	

	智能沥青针入度测定仪(含标准针3根）
	LHZR-3
	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）
	《沥青针入度试验仪》（JJG（交通）067-2020）
	外观*
	6
	13
	
	

	
	
	
	
	针连杆质量*
	
	13
	
	

	
	
	
	
	砝码质量*
	
	13
	
	

	
	
	
	
	针连杆及砝码总质量*
	
	13
	
	

	
	
	
	
	针入度值示值误差*
	
	13
	
	

	
	
	
	
	温控装置*（检校点：5℃、10℃、15℃、20℃、25℃、30℃）
	
	13
	
	

	
	
	
	
	定时装置锁紧时长误差*
	
	13
	
	

	
	
	
	
	标准针外观编号*
	
	13
	
	

	
	
	
	
	标准针尺寸*
	
	13
	
	

	
	
	
	
	标准针质量
	
	13
	
	

	
	
	
	
	标准针圆锥体与圆柱体同轴度*
	
	13
	
	

	沥青软化点试验器
	SYD-2806E
	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）
	《沥青软化点试验仪》（JJG（交通）057-2017）
	通用技术要求*
	6
	13
	
	

	
	
	
	
	肩环支撑板与下支撑板上表面距离
	
	13
	
	

	
	
	
	
	下支撑板下表面距玻璃烧杯底部的距离
	
	13
	
	

	
	
	
	
	肩环几何尺寸*
	
	13
	
	

	
	
	
	
	钢球直径*
	
	13
	
	

	
	
	
	
	钢球质量*
	
	13
	
	

	
	
	
	
	钢球定位器定位孔直径*
	
	13
	
	

	
	
	
	
	玻璃烧杯的尺寸及容积*
	
	13
	
	

	
	
	
	
	升温速率*
	
	13
	
	

	
	
	
	
	软化点温度示值误差*（检校点：5℃、40℃、50℃、60℃、70℃、80℃、90℃、100℃、110℃、120℃）
	
	13
	
	

	电脑低温沥青延伸度试验仪
	LHSY-1.5B
	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）
	《沥青延度仪》（JJG（交通）023-2020）
	外观及铭牌
	6
	21
	
	

	
	
	
	
	拉伸速率示值误差*(检校点：50mm/min、10mm/min)
	
	21
	
	

	
	
	
	
	拉伸速率示值重复性*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	拉伸装置示值误差*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	拉伸装置摆动量*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	水温变化量*（检校点：5℃、15℃、25℃、30℃）
	
	21
	
	

	
	
	
	
	试模尺寸
	
	21
	
	

	
	
	
	
	试模与底板表面粗糙度
	
	21
	
	

	恒温水浴
	LHCF-B
	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）
	《液体恒温试验设备温度性能测试规范》（JJF 2019-2022）
	温度偏差（检校点：60℃、80℃）
	7
	43
	
	

	
	
	
	
	温度均匀度
	
	43
	
	

	
	
	
	
	温度波动度
	
	43
	
	

	
	
	
	
	安全性能
	
	43
	
	

	低温水浴
	HWY-30
	《公路工程集料试验规程》 (JTG 3432-2024)《水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020)
	《液体恒温试验设备温度性能测试规范》（JJF 2019-2022）
	温度偏差（检校点：5℃、10℃、15℃、20℃、25℃、30℃）
	18
	43
	
	

	
	
	
	
	温度均匀度
	
	43
	
	

	
	
	
	
	温度波动度
	
	43
	
	

	
	
	
	
	安全性能
	
	43
	
	

	沥青旋转薄膜烘箱
	LHX-85
	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）、《沥青老化烘箱》（JJG（交通）056-2004）
	《沥青老化烘箱》（JJG（交通）056-2004）
	外观质量*
	6
	21
	
	

	
	
	
	
	盛样瓶*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	升温时间*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	工作温度*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	温度回升时间*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	控温范围*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	转盘转速*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	热空气喷入流量*
	
	21
	
	

	沥青混合料自动拌和机
	BH-10
	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）、《沥青混合料拌和机》（JJG（交通）064-2016）
	《沥青混合料拌和机》（JJG（交通）064-2016）
	外观*
	6
	21
	
	

	
	
	
	
	运转安全性*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	容积*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	转速*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	时间控制*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	温度控制*（检校点：140℃、160℃、170℃、180℃）
	
	21
	
	

	
	
	
	
	升温速度*
	
	21
	
	

	马歇尔电动击实仪
	LHMJ-II
	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）、《沥青混合料马歇尔击实仪》（JJG（交通）065-2016）
	《沥青混合料马歇尔击实仪》（JJG（交通）065-2016）
	外观*
	5（61个试模）
	21
	
	

	
	
	
	
	运转状况*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	击实头直径
	
	21
	
	

	
	
	
	
	击实锤质量*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	击实锤提升高度*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	击实频率*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	试模、套筒和底座尺寸*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	
	
	21
	
	

	沥青混合料最大理论密度仪
	LHMD-5
	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）、《沥青混合料理论最大密实度仪》（JJG（交通）105-2012）
	《沥青混合料理论最大密实度仪》（JJG（交通）105-2012）
	通用技术要求*
	6
	21
	
	

	
	
	
	
	负压容器的容积(根据设备类型选用其中一种）
	
	21
	
	

	
	
	
	
	
	
	21
	
	

	
	
	
	
	负压容器的负压*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	负压容器的负压达到稳定的时间*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	真空表的示值误差（可选）*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	压力表的示值误差*
	
	21
	
	

	马歇尔稳定度试验仪
	LHWD-3A
	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）、JJG（交通）066-2006《马歇尔稳定度试验仪》
	JJG（交通）066-2006《马歇尔稳定度试验仪》
	外观及常规检定*
	6
	21
	
	

	
	
	
	
	动力源*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	加荷装置压头曲率半径*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	钢球直径
	
	21
	
	

	
	
	
	
	整机性能要求
	
	21
	
	

	
	
	
	
	测力装置*（检校点：5kN、10kN、15kN、20kN、25kN）
	
	21
	
	

	
	
	
	
	流值测量装置*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	
	21
	
	

	混合料离心式快速抽提仪
	DLC-111
	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）
	《沥青离心式抽提仪》(JJG（交通）132-2016)
	外观结构*
	6
	36
	
	

	
	
	
	
	铭牌
	
	36
	
	

	
	
	
	
	转速*
	
	36
	
	

	沥青混合料车辙试样成型机
	LHCX-1
	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）
	无检校规程，参考检测依据
	轮宽
	5
	36
	
	

	
	
	
	
	碾压总荷载
	
	36
	
	

	
	
	
	
	试模尺寸
	
	36
	
	

	
	
	
	
	碾压轮温度
	
	36
	
	

	全自动沥青混合料车辙试验机
	LHCZ-5
	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）
	《沥青混合料车辙试验机校准规范》（JJF（浙）1094-2014）
	恒温室温度（检校点：60℃）
	5
	10
	
	

	
	
	
	
	试件工作表面温度（检校点：60℃）
	
	10
	
	

	
	
	
	
	试验轮尺寸
	
	10
	
	

	
	
	
	
	60℃时橡胶国际硬度
	
	10
	
	

	
	
	
	
	行走距离
	
	10
	
	

	
	
	
	
	碾压速度
	
	10
	
	

	
	
	
	
	60℃时试件接触压强
	
	10
	
	

	
	
	
	
	变形装置
	
	10
	
	

	滴定装置（滴定管）
	滴定管：10mL、25mL、50mL，分度
值 0.1mL/0.05mL
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	外观*
	17
	8
	
	

	
	
	
	
	容量允差（mL）*
	
	8
	
	

	
	
	
	
	流出时间（s）*
	
	8
	
	

	量筒
	10mL、25mL、50mL、100mL、250mL、500mL、1000mL
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	外观*
	52
	13
	
	

	
	
	
	
	容量允差*（10mL检校点：5mL、10mL；25mL检校点：12.5mL、25mL；50mL检校点：25mL、50mL；100mL检校点：50mL、100mL；250mL检校点：125mL、250mL；500mL检校点：250mL、500mL；1000mL检校点：500mL、1000mL）
	
	13
	
	

	容量瓶
	250ml～1000ml
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	外观*
	25
	13
	
	

	
	
	
	
	容量允差*
	
	13
	
	

	移液管
	10mL
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	外观*
	31
	13
	
	

	
	
	
	
	容量允差（mL）*（检校点：1mL、5mL、10mL）
	
	13
	
	

	
	
	
	
	流出时间（s）*
	
	13
	
	

	玻璃温度计
	0-300℃等
	《工作用玻璃液体温度计检定规程》（JJG 130-2011）
	《工作用玻璃液体温度计检定规程》（JJG 130-2011）
	通用技术要求
	90
	21
	
	

	
	
	
	
	示值稳定度
	
	22
	
	

	
	
	
	
	示值误差（检校点：50℃、75℃、100℃、120℃、130℃、140℃、150℃、200℃、250℃）根据实际情况选择检校点
	
	22
	
	

	竹节温度计
	0-300℃等
	JJG130-2011《工作用玻璃液体温度计检定规程》
	JJG130-2011《工作用玻璃液体温度计检定规程》
	通用技术要求
	53
	22
	
	

	
	
	
	
	示值稳定度
	
	22
	
	

	
	
	
	
	示值误差（检校点：50℃、75℃、100℃、120℃、130℃、140℃、150℃、200℃、250℃）根据实际情况选择检校点
	
	22
	
	

	微机控制伺服电液万能试验机
	DYW-1000DFZ-6L/0-1000kN/1级
	《金属材料拉伸试验 第1部分：室温试验方法》 (GB/T 228.1-2021)、《公路工程岩石试验规程》（JTG 3431-2024）、《电液伺服万能试验机》（JJG 1063-2010）
	《电液伺服万能试验机》（JJG 1063-2010）
	通用技术要求
	11
	36
	
	

	
	
	
	
	—
	
	36
	
	

	
	
	
	
	零点漂移*
	
	36
	
	

	
	
	
	
	零点相对误差
	
	36
	
	

	
	
	
	
	示值相对误差*（检校点：100kN、200kN、400kN、600kN、800kN、1000kN）
	
	36
	
	

	
	
	
	
	示值重复性相对误差*
	
	36
	
	

	
	
	
	
	进回程相对误差
	
	36
	
	

	
	
	
	
	相对分辨力
	
	36
	
	

	
	
	
	
	同轴度最大允许值%
	
	36
	
	

	
	
	
	
	应力（力）速率控制误差（检校点：5kN/s、10kN/s、15kN/s、20kN/s）
	
	36
	
	

	
	
	
	
	应力（力）保持误差
	
	36
	
	

	
	
	
	
	应变（变形）速率控制误差（检校点：1mm/min、5mm/min）
	
	36
	
	

	
	
	
	
	应变（变形）保持误差
	
	36
	
	

	微机控制全自动压力试验机
	DY-2008DFZ/0-2000kN/1级
	《水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）、《混凝土物理力学性能试验方法标准》（GB/T 50081-2019）
	《拉力、压力和万能试验机》（JJG 139-2014）
	通用技术要求
	11
	36
	
	

	
	
	
	
	—
	
	36
	
	

	
	
	
	
	零点漂移
	
	36
	
	

	
	
	
	
	零点相对误差
	
	36
	
	

	
	
	
	
	示值相对误差（检校点：200kN、400kN、800kN、1000kN、1200kN、1600kN、1800kN、2000kN）
	
	36
	
	

	
	
	
	
	示值重复性相对误差
	
	36
	
	

	
	
	
	
	进回程相对误差
	
	36
	
	

	
	
	
	
	相对分辨力
	
	36
	
	

	
	
	
	
	位移示值相对误差
	
	36
	
	

	
	
	
	
	噪声
	
	36
	
	

	
	
	
	
	力值速率（检校点：5kN/s、10kN/s、15kN/s、20kN/s、25kN/s）
	
	36
	
	

	微机控制电液伺服万能试验机
	DYW-300DFZ/0-300kN/1级
	《公路工程集料试验规程》（JTG 3432-2024）、《金属材料拉伸试验 第1部分：室温试验方法》 (GB/T 228.1-2021)、《水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）、《公路工程岩石试验规程》（JTG 3431-2024）
	《电液伺服万能试验机》（JJG 1063-2010）
	通用技术要求
	9
	36
	
	

	
	
	
	
	—
	
	36
	
	

	
	
	
	
	零点漂移*
	
	36
	
	

	
	
	
	
	零点相对误差
	
	36
	
	

	
	
	
	
	示值相对误差*（检校点：30kN、60kN、120kN、180kN、240kN、300kN）若未配置100kN万能试验机则增加10kN、20kN检校点
	
	36
	
	

	
	
	
	
	示值重复性相对误差*
	
	36
	
	

	
	
	
	
	进回程相对误差
	
	36
	
	

	
	
	
	
	相对分辨力
	
	36
	
	

	
	
	
	
	同轴度最大允许值%
	
	36
	
	

	
	
	
	
	应力（力）速率控制误差（检校点：0.83kN/s、2.0kN/s、5.0kN/s、10.0kN/s、15.0kN/s）
	
	36
	
	

	
	
	
	
	应力（力）保持误差
	
	36
	
	

	
	
	
	
	应变（变形）速率控制误差（检校点：1mm/min、2.5mm/min、3mm/min、6mm/min、30mm/min）
	
	36
	
	

	
	
	
	
	应变（变形）保持误差
	
	36
	
	

	微机控制电液伺服万能试验机
	WAW-100F/0-100kN/0.5级
	《公路工程集料试验规程》（JTG 3432-2024）、《金属材料拉伸试验 第1部分：室温试验方法》 (GB/T 228.1-2021)、《水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）
	《电液伺服万能试验机》（JJG 1063-2010）
	通用技术要求
	3
	36
	
	

	
	
	
	
	—
	
	36
	
	

	
	
	
	
	零点漂移*
	
	36
	
	

	
	
	
	
	零点相对误差
	
	36
	
	

	
	
	
	
	示值相对误差*（检校点：10kN、20kN、40kN、60kN、80kN、100kN）
	
	36
	
	

	
	
	
	
	示值重复性相对误差*
	
	36
	
	

	
	
	
	
	进回程相对误差
	
	36
	
	

	
	
	
	
	相对分辨力
	
	36
	
	

	
	
	
	
	同轴度最大允许值%
	
	36
	
	

	
	
	
	
	应力（力）速率控制误差（检校点：0.5kN/s、1.0kN/s、2.0kN/s）
	
	36
	
	

	
	
	
	
	应力（力）保持误差
	
	36
	
	

	
	
	
	
	应变（变形）速率控制误差
	
	36
	
	

	
	
	
	
	应变（变形）保持误差
	
	36
	
	

	智能型三工位冷弯试验机
	DYZ-200ZN-DFZ/200kN
	《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》（GB 1499.2-2024）、《金属材料 弯曲试验方法》（GB/T 232-2024）
	《钢筋弯曲试验机校准规范》（JJF鄂 77-2021）、《钢筋弯芯核查方法》（SCJT/QW005C-015-2024）
	弯头直径（6-196）
	10
	29
	
	

	
	
	
	
	弯曲角度
	
	29
	
	

	
	
	
	
	角度示值误差
	
	29
	
	

	
	
	
	
	角度示值重复性误差
	
	29
	
	

	钢筋标距仪
	BJ5-10/5mm、10mm
	《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》(GB/T 228.1-2021)
	《钢筋标距打点机》（JJG（交通）158-2020）
	外观和铭牌、标记点*
	11
	29
	
	

	
	
	
	
	相邻标记点间距误差（检校点：5mm、10mm）
	
	29
	
	

	
	
	
	
	最远标距误差
	
	29
	
	

	
	
	
	
	最远标距重复性
	
	29
	
	

	电子引伸计
	ZES/50-10
	《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》(GB/T 228.1-2021)、《预应力混凝土用钢材试验方法》(GB/T 21839-2019)
	《引伸计》（JJG 762-2007）
	通用技术要求
	3
	57
	
	

	
	
	
	
	标距相对误差*
	
	57
	
	

	
	
	
	
	分辨力*
	
	57
	
	

	
	
	
	
	示值误差*
	
	57
	
	

	
	
	
	
	回程相对误差
	
	57
	
	

	钢筋称重测长仪
	GTJ-CZY5/0.1-30kg/0.5级
	《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》（GB 1499.1-2024）、《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》（GB 1499.2-2024）
	无检校规程，参考检测依据
	通用技术要求
	3
	43
	
	

	
	
	
	
	标准杆
	
	43
	
	

	
	
	
	
	测长示值误差
	
	43
	
	

	
	
	
	
	测重示值误差
	
	43
	
	

	灌砂筒
	φ200mm
	《灌砂仪》（JJG（交通）120-2015）
	《灌砂仪》（JJG（交通）120-2015）、《灌砂筒核查方法》（SCJT/QW005C-028-2024）
	储砂筒内径*
	60
	4
	
	

	
	
	
	
	储砂筒深*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	流砂孔直径*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	漏斗上口直径*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	漏斗下口直径*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	漏斗深*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	下缘直径*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	下缘厚度*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	标定罐内径*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	标定罐罐缘直径
	
	4
	
	

	
	
	
	
	标定罐深度*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	标定罐罐缘厚度
	
	4
	
	

	
	
	
	
	基板中孔直径*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	基板内边长
	
	4
	
	

	
	
	
	
	基板深度
	
	4
	
	

	
	
	
	
	基板凹槽直径*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	基板凹槽深度*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	基板底板厚度
	
	4
	
	

	(贝克曼梁)路面弯沉仪
	5.4m/0.01mm
	《贝克曼梁路面弯沉仪》（JJG（交通）025-2002）
	《贝克曼梁路面弯沉仪》（JJG（交通）025-2002）
	外观*
	9
	22
	
	

	
	
	
	
	弯沉指示器最大允许误差*
	
	22
	
	

	
	
	
	
	杠杆比及误差*
	
	22
	
	

	
	
	
	
	百分表
	
	22
	
	

	
	
	
	
	测头尺寸*（长度、宽度、厚度）
	
	22
	
	

	
	
	
	
	挠度*
	
	22
	
	

	沥青路面渗水试验仪
	HSS-2
	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20-2011)
	《路面渗水系数测量仪》（JJG（交通）104-2015）
	外观结构*
	6
	22
	
	

	
	
	
	
	密封性*
	
	22
	
	

	
	
	
	
	盛水量筒*
	
	22
	
	

	
	
	
	
	压重钢圈质量*
	
	22
	
	

	
	
	
	
	示值相对误差*
	
	22
	
	

	路面构造深度测定仪
	/
	《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）
	《构造深度手工铺砂仪》（JJG（交通）117-2014）、《人工铺砂仪核查方法》（SCJT/QW005C-032-2024）
	量砂筒
	6
	71
	
	

	
	
	
	
	推平板
	
	71
	
	

	摆式摩擦系数测定仪
	BM-III/13010007
	《摆式摩擦系数测定仪》（JJG（交通）053-2017）
	《摆式摩擦系数测定仪》（JJG（交通）053-2017）
	外观*
	5
	71
	
	

	
	
	
	
	摆的总质量*
	
	71
	
	

	
	
	
	
	摆动轴心距摆重心距离*
	
	71
	
	

	
	
	
	
	橡胶片下端与摆动轴心距离*
	
	71
	
	

	
	
	
	
	最大正向静压力*
	
	71
	
	

	
	
	
	
	滑溜块总重量*
	
	71
	
	

	
	
	
	
	橡胶片尺寸*
	
	71
	
	

	
	
	
	
	橡胶片邵氏硬度
	
	71
	
	

	
	
	
	
	摆值重复性*
	
	71
	
	

	
	
	
	
	示值误差*
	
	71
	
	

	秒表
	/
	《秒表》（JJG 237-2010）
	《秒表》（JJG 237-2010）
	外观及工作正常性检查*
	10
	36
	
	

	
	
	
	
	测量分辨力*
	
	36
	
	

	
	
	
	
	测量误差（检校点：10s、10min、1h、1d）
	
	36
	
	

	钢卷尺
	5m
	《钢卷尺》（JJG 4-2015）
	《钢卷尺》（JJG 4-2015）
	外观和各部分相互作用*
	13
	5
	
	

	
	
	
	
	线纹宽度（0.15～0.50）mm
	
	5
	
	

	
	
	
	
	示值误差*
	
	5
	
	

	三米直尺（含塞尺）
	JZC-G2
	《公路工程质量检测尺校准规范》（JJF（新）67-2021）
	《公路工程质量检测尺校准规范》（JJF（新）67-2021）、《建筑工程质量检测器组校准规范》（JJF 1110-2003）、《楔形塞尺校准规范》（JJF 1548-2015）
	水准泡的长度
	8
	13
	
	

	
	
	
	
	工作面的直线度
	
	13
	
	

	
	
	
	
	上下工作面的平行度
	
	13
	
	

	
	
	
	
	水准器的零位误差
	
	13
	
	

	
	
	
	
	楔形塞尺表面粗糙度
	
	13
	
	

	
	
	
	
	楔形塞尺测量面平面度
	
	13
	
	

	
	
	
	
	楔形塞尺示值误差
	
	13
	
	

	回弹仪
	HT225-A
	《回弹仪》（JJG 817-2011）
	《回弹仪》（JJG 817-2011）
	标尺“100”刻度线位置*
	21
	8
	
	

	
	
	
	
	指针长度*
	
	8
	
	

	
	
	
	
	指针摩擦力*
	
	8
	
	

	
	
	
	
	弹击杆端部球面半径*
	
	8
	
	

	
	
	
	
	弹击锤脱钩位置*
	
	8
	
	

	
	
	
	
	弹击拉簧刚度*
	
	8
	
	

	
	
	
	
	弹击拉簧工作长度*
	
	8
	
	

	
	
	
	
	弹击拉簧拉伸长度*
	
	8
	
	

	
	
	
	
	弹击锤起跳位置*
	
	8
	
	

	
	
	
	
	钢砧率定值*
	
	8
	
	

	
	
	
	
	示值一致性*
	
	8
	
	

	钢砧
	CZ-6
	《回弹仪》（JJG 817-2011）
	《回弹仪》（JJG 817-2011）
	外观
	9
	43
	
	

	
	
	
	
	钢砧率定值*
	
	43
	
	

	
	
	
	
	钢砧硬度
	
	43
	
	

	
	
	
	
	钢砧质量
	
	43
	
	

	金刚石钻孔机
	HZ-20
	/
	《取芯机核查方法》（SCJT/QW005C-031-2024）
	外观
	6
	43
	
	

	
	
	
	
	主轴径向跳动
	
	43
	
	

	
	
	
	
	主轴与立柱的平行度（mm/500mm）
	
	43
	
	

	
	
	
	
	钻头刀口内径
	
	43
	
	

	混凝土碳化深度测量仪
	/
	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）
	《碳化深度测量仪和测量尺校准规范》（JJF 1721-2018）
	零位误差
	9
	43
	
	

	
	
	
	
	示值变动性
	
	43
	
	

	
	
	
	
	示值误差
	
	43
	
	

	
	
	
	
	校对块高度
	
	43
	
	

	一体式钢筋检测仪
	ZBL-R660
	《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T 152-2019）
	《混凝土钢筋位置测定仪》（JJG（交通）131-2016）
	保护层厚度示值误差
	7
	43
	
	

	
	
	
	
	保护层厚度测量重复性
	
	43
	
	

	
	
	
	
	标准棒直径(标准块）
	
	43
	
	

	
	
	
	
	标准棒间距(标准块）
	
	43
	
	

	多通道超声基桩检测仪
	RSM-SY8
	《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》（T/CECS 02：2020）
	《混凝土超声检测仪》（JJG（交通）070-2006）
	通用技术要求*
	6
	71
	
	

	
	
	
	
	声时测量精度*
	
	71
	
	

	
	
	
	
	幅值准确度*
	
	71
	
	

	
	
	
	
	接收系统频率响
应*
	
	71
	
	

	圆锥动力触探仪
	轻型：10kg；重型：63.5kg
	《公路工程地质原位测试规程》（JTG 3223-2021）
	《动力触探仪》（JJG(交通)169-2020）
	外观、铭牌*
	22
	29
	
	

	
	
	
	
	—
	
	29
	
	

	
	
	
	
	落锤质量（kg）
	
	29
	
	

	
	
	
	
	落距（mm）
	
	29
	
	

	
	
	
	
	截面积（cm2）
	
	29
	
	

	
	
	
	
	探头高度（mm）
	
	29
	
	

	
	
	
	
	探头锥角（°）
	
	29
	
	

	
	
	
	
	探头直径（mm）
	
	29
	
	

	锚杆拉拔仪
	LBY-20B
	《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）、《公路沥青铺装层层间结合质量技术要求》（DB14/T 647-2012）
	《锚杆拉拔仪》（JJG（交通）179-2022）
	通用技术要求*
	8
	57
	
	

	
	
	
	
	内泄漏油压示值相对误差*
	
	57
	
	

	
	
	
	
	拉拔力示值相对误差*
	
	57
	
	

	
	
	
	
	拉拔力测量重复性*
	
	57
	
	

	
	
	
	
	内插误差*
	
	57
	
	

	路面平整度测定仪（八轮）
	/
	《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019 ）
	《八轮连续式路面平整度仪》（JJG（交通）024-2020）
	外观*
	4
	36
	
	

	
	
	
	
	静态示值误差*
	
	36
	
	

	
	
	
	
	动态相对示值误差*
	
	36
	
	

	
	
	
	
	纵向测距相对示值误差*
	
	36
	
	

	
	
	
	
	平整度测量重复性*
	
	36
	
	

	插入式温度计
	0-300℃
	《数字温度计校准规范》（JJF（川）139-2017）
	《数字温度计校准规范》（JJF（川）139-2017）
	示值误差（检校点：100℃、120℃、130℃、140℃、150℃、200℃、250℃）根据实际情况选择检校点
	4
	71
	
	

	沥青密度瓶
	25mL
	《公路工程沥青及沥青混合
料试验规程》 (JTG E20-2011)
	《沥青比重瓶》(JJG（交通）
119-2015)
	外观*
	14
	4
	
	

	
	
	
	
	尺寸*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	容积*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	质量*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	密合性*
	
	4
	
	

	混凝土维勃稠度仪
	VBR-II
	《公路工程水泥及水泥混凝
土试验规程》（JTG 3420-2020）
	《维勃稠度仪校准规范》（JJF（辽）96-2010）、《维勃稠度仪》（JG/T 250-2009）
	容器
	1
	22
	
	

	
	
	
	
	圆盘
	
	22
	
	

	
	
	
	
	砝码直径
	
	22
	
	

	
	
	
	
	振动台
	
	22
	
	

	
	
	
	
	滑动部分总质量
	
	22
	
	

	
	
	
	
	配重砝码质量
	
	22
	
	

	
	
	
	
	噪声
	
	22
	
	

	
	
	
	
	自动计时器测量误差
	
	22
	
	

	碟式液限仪
	0-300℃
	《公路土工试验规程》（JTG 3430-2020）
	无检校规程，参考检测依据
	外观*
	5
	36
	
	

	
	
	
	
	铜碟和连接块质量之和
	
	36
	
	

	
	
	
	
	坠击频率
	
	36
	
	

	容量筒
	1L、2L、3L、5L、7L、10L、15L、20L、30L
	《公路工程集料试验规程》（JTG 3432-2024）
	《容量筒》（JJG（交通）191-2023）
	外观和铭牌*
	67
	19
	
	

	
	
	
	
	筒体尺寸
	
	19
	
	

	
	
	
	
	容积误差*
	
	19
	
	

	坍落度筒
	/
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）
	《混凝土坍落度仪校准规范》（JJF（陕）032-2020）、《混凝土坍落度仪》（JG/T 248-2009）
	测量标尺
	22
	22
	
	

	
	
	
	
	平尺
	
	22
	
	

	
	
	
	
	坍落度筒
	
	22
	
	

	
	
	
	
	底板
	
	22
	
	

	
	
	
	
	捣棒
	
	22
	
	

	软弱颗粒测定仪
	RH-10
	《公路工程集料试验规程》（JTG 3432-2024）
	《公路工程集料试验规程》（JTG 3432-2024）
	示值相对误差
	3
	80
	
	

	角度尺
	0-180°
	《通用角度尺校准规范》（JJF 1959-2021）
	《通用角度尺校准规范》（JJF 1959-2021）
	直角尺外角的垂直度
	1
	30
	
	

	
	
	
	
	示值误差
	
	30
	
	

	饱和面干试模
	38*89*74
	
	
	尺寸、质量
	1
	80
	
	

	细集料堆积密度漏斗
	/
	《公路工程集料试验规程》 (JTG 3432-2024)
	《公路工程集料试验规程》 (JTG 3432-2024)
	上孔直径
	1
	20
	
	

	
	
	
	
	下孔直径
	
	20
	
	

	
	
	
	
	漏斗下部长
	
	20
	
	

	
	
	
	
	漏斗上部长
	
	20
	
	

	
	
	
	
	漏斗活动门与容量筒上端间距离
	
	20
	
	

	砼抗弯拉强度试验装置
	/
	《公路工程水泥及水泥混凝
土试验规程》（JTG 3420-2020）
	/
	两加荷头间距
	1
	20
	
	

	
	
	
	
	加荷头与支座的水平距离
	
	20
	
	

	水泥筛
	0.9mm
	《试验筛校准规范》(JJF 1175-2021)
	《试验筛校准规范》(JJF 1175-2021)
	任意筛孔尺寸最大偏差
	3
	6
	
	

	
	
	
	
	尺寸平均偏差
	
	6
	
	

	
	
	
	
	金属丝直径
	
	6
	
	

	乳化沥青密度瓶
	金属（100mL）
	《公路工程沥青及沥青混合
料试验规程》(JTG 3410-2025)
	《公路工程沥青及沥青混合
料试验规程》(JTG 3410-2025)
	容积
	1
	20
	
	

	沥青筛
	0.3mm、0.6mm、1.18mm、2.36mm
	《试验筛 技术要求和检验 第1部分：金属丝编织网试验筛》(GB/T 6003.1-2022)、《试验筛 技术要求和检验 第2部分：金属穿孔板试验筛》(GB/T 6003.2-2012)
	《试验筛 技术要求和检验 第1部分：金属丝编织网试验筛》(GB/T 6003.1-2022)、《试验筛 技术要求和检验 第2部分：金属穿孔板试验筛》(GB/T 6003.2-2012)
	任意筛孔尺寸最大偏差
	1
	6
	
	

	
	
	
	
	尺寸平均偏差
	
	6
	
	

	
	
	
	
	筛框直径
	
	6
	
	

	
	
	
	
	金属丝直径（2.36mm及以下孔径试验筛应采用金属丝编织网试验筛，4.75mm及以上孔径试验筛应采用金属穿孔板试验筛）
	
	6
	
	

	细集料棱角性测定仪(流动时间）
	/
	《公路工程集料试验规程》 (JTG 3432-2024)
	《细集料流动时间测定仪》 (JJJG（交通）109-2012)
	通用技术要求
	1
	20
	
	

	
	
	
	
	漏斗锥角
	
	20
	
	

	
	
	
	
	漏斗孔径
	
	20
	
	

	
	
	
	
	金属圆筒内径
	
	20
	
	

	
	
	
	
	金属圆筒高度
	
	20
	
	

	合计费用（元）：
	


2、三川路项目试验室设备检校费用报价表

	设备名称
	规格/测量范围/等级
	确认依据
	计量溯源依据
	计量溯源参数
	设备数量（台）
	单价限价（元）
	单价报价（元）
	小计（元）

	电热鼓风恒温干燥箱
	101-4A
	《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》（JJF 1101-2019）
	《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》（JJF 1101-2019）
	温度偏差（检校点：60℃、70℃、80℃、90℃、100℃、105℃、110℃、150℃）
	1
	58
	
	

	
	
	
	
	温度均匀度
	
	58
	
	

	
	
	
	
	温度波动度
	
	58
	
	

	电子天平
	WTB20002K
	《电子天平》（JJG 1036-2022）
	《电子天平》（JJG 1036-2022）
	外观检查
	8
	12
	
	

	
	
	
	
	偏载误差
	
	12
	
	

	
	
	
	
	重复性
	
	12
	
	

	
	
	
	
	置零准确度
	
	12
	
	

	
	
	
	
	除皮称量
	
	12
	
	

	
	
	
	
	示值误差
	
	12
	
	

	比重瓶
	50mL
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	容积示值误差
	1
	29
	
	

	土壤筛
	/
	《试验筛校准规范》(JJF 1175-2021)
	《试验筛校准规范》(JJF 1175-2021)
	任意筛孔尺寸最大偏差
	1
	57
	
	

	
	
	
	
	尺寸平均偏差
	
	57
	
	

	
	
	
	
	金属丝直径
	
	57
	
	

	土壤液塑限联合测定仪
	LP-100D
	《土壤液塑限检测仪》（JJG（交通）069-2006）
	《土壤液塑限检测仪》（JJG（交通）069-2006）
	外观*
	1
	29
	
	

	
	
	
	
	运行状况*
	
	29
	
	

	
	
	
	
	圆锥体质量*
	
	29
	
	

	
	
	
	
	圆锥锥尖角度*
	
	29
	
	

	
	
	
	
	盛土杯尺寸*
	
	29
	
	

	
	
	
	
	测量时间*
	
	29
	
	

	
	
	
	
	测量误差
	
	29
	
	

	多功能电动击实仪
	YDT-II
	《土工试验方法标准》（GB/T 50123-2019）、《土工试验仪器 击实仪》（GB/T 22541-2008）
	《土工试验仪器 击实仪》（GB/T 22541-2008）
	通用技术要求
	1
	25
	
	

	
	
	
	
	计数*
	
	25
	
	

	
	
	
	
	击实锤质量*
	
	25
	
	

	
	
	
	
	击实锤锤底直径*
	
	25
	
	

	
	
	
	
	击实锤落高*
	
	25
	
	

	
	
	
	无检校规程，参考检测依据
	试筒内径
	
	25
	
	

	
	
	
	
	试筒高
	
	25
	
	

	
	
	
	
	试筒容积
	
	25
	
	

	
	
	
	
	护筒内径
	
	25
	
	

	
	
	
	
	护筒高度
	
	25
	
	

	
	
	
	
	底板直径
	
	25
	
	

	
	
	
	
	底板厚度
	
	25
	
	

	路面材料强度仪
	LD127-141
	《公路土工试验规程》（JTG 3430-2020）
	《路面材料强度试验仪校准规范》（JJF（陕）073-2021）
	托盘上升速率*（1mm/min、2mm/min、50mm/min）
	1
	58
	
	

	
	
	
	
	贯入杆头直径*
	
	58
	
	

	表面振动压实仪
	BZYS-4212
	《公路土工试验规程》（JTG 3430-2020）
	无检校规程，参考检测依据
	振动频率
	1
	36
	
	

	
	
	
	
	激振力
	
	36
	
	

	
	
	
	
	夯与振动电机总重产生的静压力
	
	36
	
	

	
	
	
	
	夯板尺寸
	
	36
	
	

	
	
	
	
	试筒尺寸
	
	36
	
	

	测力计
	7.5kN、30kN、60kN
	《工作测力仪检定规程》（JJG 455-2000）
	《工作测力仪检定规程》（JJG 455-2000）
	回归方程
	3
	58
	
	

	百分表
	0-10mm
	《指示表》（JJG 34-2022）
	《指示表》（JJG 34-2022）
	外观*
	9
	5
	
	

	
	
	
	
	各部分相互作用*
	
	5
	
	

	
	
	
	
	指针与刻度盘的相互位置
	
	5
	
	

	
	
	
	
	指针末端宽度和刻线宽度
	
	5
	
	

	
	
	
	
	测头测量面的表面粗糙度
	
	5
	
	

	
	
	
	
	指示表的行程
	
	5
	
	

	
	
	
	
	示值漂移*
	
	5
	
	

	
	
	
	
	测量力（N）
	
	5
	
	

	
	
	
	
	示值变动性*，测杆径向受力对示值影响*
	
	5
	
	

	
	
	
	
	示值误差*，回程误差*
	
	5
	
	

	土壤比重瓶
	100mL
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	容积示值误差
	1
	29
	
	

	箱式电阻炉
	5-12型
	《水泥化学分析方法》（GB/T 176-2017)，《箱式电阻炉校准规范》（JJF 1376-2012）
	《箱式电阻炉校准规范》（JJF 1376-2012）
	外观
	1
	50
	
	

	
	
	
	
	炉温均匀度
	
	50
	
	

	
	
	
	
	炉温稳定度
	
	50
	
	

	
	
	
	
	炉温偏差（检校点：500℃、600℃、750℃、800℃、850℃、950℃、1000℃）
	
	50
	
	

	
	
	
	
	炉内最大温差
	
	50
	
	

	数显恒温油浴锅
	SH-1A
	《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》（JJF 1101-2019）
	《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》（JJF 1101-2019）
	温度偏差（检校点：175℃、190℃）
	1
	58
	
	

	
	
	
	
	温度均匀度
	
	58
	
	

	
	
	
	
	温度波动度
	
	58
	
	

	温度计
	0-300℃
	《工作用玻璃液体温度计检定规程》（JJG 130-2011）
	《工作用玻璃液体温度计检定规程》（JJG 130-2011）
	通用技术要求
	2
	21
	
	

	
	
	
	
	示值稳定度
	
	22
	
	

	
	
	
	
	示值误差
	
	22
	
	

	电热鼓风干燥箱
	FX101-3
	《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》（JJF 1101-2019）
	《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》（JJF 1101-2019）
	温度偏差（检校点：60℃、70℃、80℃、90℃、100℃、105℃、110℃、150℃）
	1
	58
	
	

	
	
	
	
	温度均匀度
	
	58
	
	

	
	
	
	
	温度波动度
	
	58
	
	

	电热鼓风干燥箱
	101-3A
	《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》（JJF 1101-2019）
	《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》（JJF 1101-2019）
	温度偏差（检校点：60℃、70℃、80℃、90℃、100℃、105℃、110℃、150℃）
	1
	58
	
	

	
	
	
	
	温度均匀度
	
	58
	
	

	
	
	
	
	温度波动度
	
	58
	
	

	新标准方孔砂石筛
	（0.075-9.5）mm
	《试验筛 技术要求和检验 第1部分：金属丝编织网试验筛》(GB/T 6003.1-2022)、《试验筛 技术要求和检验 第2部分：金属穿孔板试验筛》(GB/T 6003.2-2012)
	《试验筛 技术要求和检验 第1部分：金属丝编织网试验筛》(GB/T 6003.1-2022)、《试验筛 技术要求和检验 第2部分：金属穿孔板试验筛》(GB/T 6003.2-2012)
	任意筛孔尺寸最大偏差
	1
	6
	
	

	
	
	
	
	尺寸平均偏差
	
	6
	
	

	
	
	
	
	筛框直径
	
	6
	
	

	
	
	
	
	金属丝直径（2.36mm及以下孔径试验筛应采用金属丝编织网试验筛，4.75mm及以上孔径试验筛应采用金属穿孔板试验筛）
	
	6
	
	

	新标准方孔石子筛
	（2.36-90）mm
	《试验筛 技术要求和检验 第1部分：金属丝编织网试验筛》(GB/T 6003.1-2022)、《试验筛 技术要求和检验 第2部分：金属穿孔板试验筛》(GB/T 6003.2-2012)
	《试验筛 技术要求和检验 第1部分：金属丝编织网试验筛》(GB/T 6003.1-2022)、《试验筛 技术要求和检验 第2部分：金属穿孔板试验筛》(GB/T 6003.2-2012)
	任意筛孔尺寸最大偏差
	1
	6
	
	

	
	
	
	
	尺寸平均偏差
	
	6
	
	

	
	
	
	
	金属丝直径（2.36mm及以下孔径试验筛应采用金属丝编织网试验筛，4.75mm及以上孔径试验筛应采用金属穿孔板试验筛）
	
	6
	
	

	震击式标准振筛机
	ZBSX-92A
	《振筛机校验规程》（SL 411-2007）
	《振筛机校验规程》（SL 411-2007）
	摇振次数
	1
	43
	
	

	
	
	
	
	振击次数
	
	43
	
	

	
	
	
	
	回转半径
	
	43
	
	

	碎石针状规准仪
	/
	《公路工程集料试验规程》（JTG 3432-2024）
	《针状、片状规准仪校准规范》（JJF 1593-2016）
	针状规准仪规准柱高度基本尺寸及极限偏差
	2
	57
	
	

	
	
	
	
	针状规准仪相邻规准柱间距基本尺寸及极限偏差
	
	57
	
	

	碎石片状规准仪
	/
	《公路工程集料试验规程》（JTG 3432-2024）
	《针状、片状规准仪校准规范》（JJF 1593-2016）
	片状规准仪钢板基板厚度
	2
	43
	
	

	
	
	
	
	片状规准仪规准孔宽度基本尺寸及极限偏差
	
	43
	
	

	
	
	
	
	片状规准仪钢板基板厚度
	
	43
	
	

	碎石片状规准仪
	/
	《公路工程集料试验规程》（JTG 3432-2024）
	《针状、片状规准仪校准规范》（JJF 1593-2016）
	片状规准仪钢板基板厚度
	1
	43
	
	

	
	
	
	
	片状规准仪规准孔宽度基本尺寸及极限偏差
	
	43
	
	

	
	
	
	
	片状规准仪钢板基板厚度
	
	43
	
	

	压碎值仪（国）
	/
	《压碎值指标测定仪》（JJG（交通）190-2023）
	《压碎值指标测定仪》（JJG（交通）190-2023）
	外观*
	1
	8
	
	

	
	
	
	
	试筒内径
	
	8
	
	

	
	
	
	
	试筒壁厚
	
	8
	
	

	
	
	
	
	压头直径
	
	8
	
	

	
	
	
	
	底板内径
	
	8
	
	

	
	
	
	
	底板外径
	
	8
	
	

	压碎值仪（行）
	/
	《压碎值指标测定仪》（JJG（交通）190-2023）
	《压碎值指标测定仪》（JJG（交通）190-2023）
	外观*
	1
	8
	
	

	
	
	
	
	试筒内径
	
	8
	
	

	
	
	
	
	试筒高度
	
	8
	
	

	
	
	
	
	试筒壁厚
	
	8
	
	

	
	
	
	
	压头直径
	
	8
	
	

	
	
	
	
	压杆直径
	
	8
	
	

	
	
	
	
	压柱总长
	
	8
	
	

	
	
	
	
	压头厚度
	
	8
	
	

	
	
	
	
	底板外径
	
	8
	
	

	
	
	
	
	底板厚度
	
	8
	
	

	
	
	
	
	金属棒
	
	8
	
	

	
	
	
	
	金属筒
	
	8
	
	

	
	
	
	
	工作表面硬度
	
	8
	
	

	砂子压碎值仪
	/
	《压碎值指标测定仪》（JJG（交通）190-2023）
	《压碎值指标测定仪》（JJG（交通）190-2023）
	外观检查
	1
	10
	
	

	
	
	
	
	压杆直径
	
	10
	
	

	
	
	
	
	压杆总长
	
	10
	
	

	
	
	
	
	压头厚度
	
	10
	
	

	
	
	
	
	压头直径
	
	10
	
	

	
	
	
	
	试筒内径
	
	10
	
	

	
	
	
	
	试筒壁厚
	
	10
	
	

	
	
	
	
	试筒高度
	
	10
	
	

	
	
	
	
	底板内径
	
	10
	
	

	
	
	
	
	底板外径
	
	10
	
	

	
	
	
	
	工作表面硬度
	
	10
	
	

	李氏比重瓶
	250mL
	《水泥密度测定方法》（GBT 208-2014 ）
	《李氏密度瓶》（JJG（交通）092-2009）
	通用技术要求
	6
	10
	
	

	
	
	
	
	分度值
	
	10
	
	

	
	
	
	
	示值相对误差
	
	10
	
	

	细集料亚甲蓝试验搅拌装置
	NSF-2
	《亚甲蓝搅拌器校准规范》（JJF（桂）82-2020）
	《亚甲蓝搅拌器校准规范》（JJF（桂）82-2020）
	转速（检校点：600r/min、400r/min）
	1
	36
	
	

	
	
	
	
	叶轮
	
	36
	
	

	
	
	
	
	设定时间（检校点：5min）
	
	36
	
	

	比长仪
	JH-320
	《水泥比长仪校准规范》（JJF(苏)217-2019）
	《水泥比长仪校准规范》（JJF(苏)217-2019）
	标准杆工作尺寸偏差
	1
	36
	
	

	
	
	
	
	水泥比长仪示值变动性
	
	36
	
	

	
	
	
	
	水泥比长仪示值误差
	
	36
	
	

	静水天平
	JA-50001J
	《电子天平》（JJG 1036-2022）
	《电子天平》（JJG 1036-2022）
	外观检查*
	2
	12
	
	

	
	
	
	
	偏载误差*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	重复性*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	置零准确度*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	除皮称量*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	示值误差*
	
	12
	
	

	碱骨料试验箱
	JKS
	《液体恒温试验设备温度性能测试规范》（JJF 2019-2022）
	《液体恒温试验设备温度性能测试规范》（JJF 2019-2022）
	温度偏差（检校点：38℃、40℃、80℃）
	1
	58
	
	

	
	
	
	
	温度均匀度*
	
	58
	
	

	
	
	
	
	温度波动度*
	
	58
	
	

	
	
	
	
	安全性能
	
	58
	
	

	电热恒温水箱
	HH.W21-600
	《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》（JJF 1101-2019）
	《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》（JJF 1101-2019）
	温度偏差（检校点：15℃、20℃、25℃）
	1
	43
	
	

	
	
	
	
	温度均匀度
	
	43
	
	

	
	
	
	
	温度波动度
	
	43
	
	

	集料坚固性试验仪
	JGY-3型
	《液体恒温试验设备温度性能测试规范》（JJF 2019-2022）
	《液体恒温试验设备温度性能测试规范》（JJF 2019-2022）
	温度偏差（检校点：21℃）
	1
	43
	
	

	
	
	
	
	温度均匀度*
	
	43
	
	

	
	
	
	
	温度波动度*
	
	43
	
	

	密度瓶
	25mL
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	容积示值误差
	1
	20
	
	

	干湿温度计
	TAL-2型
	《机械式温湿度计检定规程》JJG 205-2005
	《机械式温湿度计检定规程》JJG 205-2005
	温度示值误差（检校点：15℃、20℃、23℃、30℃）
	3
	43
	
	

	
	
	
	
	20℃湿度示值误差（检校点：40%RH、50%RH、60%RH、80%RH、90%RH、95%RH）
	
	43
	
	

	
	
	
	《机械式温湿度计检定规程》JJG 205-2005
	温度示值误差（检校点：15℃、20℃、23℃、30℃）
	
	43
	
	

	
	
	
	
	20℃湿度示值误差（检校点：40%RH、50%RH、60%RH、80%RH、90%RH、95%RH）
	
	43
	
	

	真空饱和装置
	ZK-270型
	《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》（JJG 52-2013）
	《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》（JJG 52-2013）
	外观*
	1
	10
	
	

	
	
	
	
	零位误差*，示值误差*
	
	10
	
	

	
	
	
	
	回程误差*
	
	10
	
	

	
	
	
	
	轻敲位移*
	
	10
	
	

	
	
	
	
	指针偏转平稳性*
	
	10
	
	

	
	
	
	
	压力示值误差（检校点：0、-0.02MPa、-0.04MPa、-0.06MPa、-0.08MPa）
	
	10
	
	

	水泥细度负压筛析仪
	FSY-150型
	《水泥细度检验方法筛析法》（GB/T 1345-2005）、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）、《水泥细度负压筛析仪校准规范》（JJF（闽）1055-2012）
	《水泥细度负压筛析仪校准规范》（JJF（闽）1055-2012）
	外观及铭牌
	1
	21
	
	

	
	
	
	
	噪声
	
	21
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	
	21
	
	

	
	
	
	
	密封性
	
	21
	
	

	
	
	
	
	负压测量范围
	
	21
	
	

	
	
	
	
	负压最大允许误差
	
	21
	
	

	
	
	
	
	负压回程误差
	
	21
	
	

	
	
	
	
	时间控制误差
	
	21
	
	

	全自动比表面积测定仪
	SZB-9
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）、《水泥比表面积测定方法 勃氏法》（GB/T 8074-2008)
	《勃氏透气仪》(JC/T956-2005)、《比表面积仪核查方法》SCJT/QW005C-022-2024
	外观
	1
	12
	
	

	
	
	
	
	透气圆筒（内径/高）
	
	12
	
	

	
	
	
	
	穿孔板
	
	12
	
	

	
	
	
	
	捣器扁平槽
	
	12
	
	

	
	
	
	
	U形压力计底部第一条刻线距底部的距离
	
	12
	
	

	
	
	
	
	第一条刻度线与第二条刻度线的距离
	
	12
	
	

	
	
	
	
	第一条刻度线与第三条刻度线的距离
	
	12
	
	

	
	
	
	
	测量不确定度（刻线距离、透气圆筒高、厚度、直径）
	
	12
	
	

	水泥净浆搅拌机
	NJ-160
	《水泥净浆搅拌机》（JC/T 729-2005）
	《水泥净浆搅拌机校准规范》（JJF（建材）104-2021）、《水泥净浆搅拌机》（JC/T 729-2005）
	公转转速
	1
	21
	
	

	
	
	
	
	自转转速
	
	21
	
	

	
	
	
	
	搅拌时间
	
	21
	
	

	
	
	
	
	搅拌叶叶翅直径
	
	21
	
	

	
	
	
	
	锅叶间隙
	
	21
	
	

	
	
	
	
	搅拌锅
	
	21
	
	

	
	
	
	
	搅拌叶片总长
	
	21
	
	

	
	
	
	
	搅拌有效长度
	
	21
	
	

	
	
	
	
	搅拌叶片总宽
	
	21
	
	

	沸煮箱
	FZ-31A
	《沸煮箱》（JJG（交通）193-2023）
	《沸煮箱》（JJG（交通）193-2023）
	外观*
	1
	10
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	
	10
	
	

	
	
	
	
	箱体内部尺寸*
	
	10
	
	

	
	
	
	
	电热管距箱底的净距离
	
	10
	
	

	
	
	
	
	时间示值误差*（检校点：30min、180min）
	
	10
	
	

	
	
	
	
	加热功能*
	
	10
	
	

	
	
	
	
	箱体外表面温度
	
	10
	
	

	
	
	
	
	电热管距箱底的净距离
	
	10
	
	

	
	
	
	
	温度：100℃
	
	10
	
	

	雷氏夹测定仪
	LD-50
	《雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪》 JJG（交通）093-2009
	《雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪》 JJG（交通）093-2009
	外观*
	1
	10
	
	

	
	
	
	
	弹性标尺和膨胀标尺测量范围和分度值*
	
	10
	
	

	
	
	
	
	标尺刻度相对误差*
	
	10
	
	

	
	
	
	
	标尺基线圆弧半径*
	
	10
	
	

	
	
	
	
	砝码质量*
	
	10
	
	

	
	
	
	
	模座圆弧半径*
	
	10
	
	

	水泥胶砂搅拌机
	JJ-20H
	《行星式水泥胶砂搅拌机》（JC/T 681-2022）
	《行星式胶砂搅拌机校准规范》（JJF（建材）123-2021）、《行星式水泥胶砂搅拌机》（JC/T 681-2022）
	公转转速
	1
	13
	
	

	
	
	
	
	自转转速
	
	13
	
	

	
	
	
	
	搅拌时间
	
	13
	
	

	
	
	
	
	搅拌叶叶翅
	
	13
	
	

	
	
	
	
	锅叶间隙
	
	13
	
	

	
	
	
	
	加砂时间
	
	13
	
	

	
	
	
	
	加砂完整性
	
	13
	
	

	
	
	
	
	搅拌锅（深度、内径、壁厚）
	
	12
	
	

	
	
	
	
	搅拌叶片
	
	12
	
	

	
	
	
	
	绝缘性
	
	12
	
	

	水泥胶砂振实台
	ZS-20H
	《水泥胶砂试体成型振实台》（JC/T 682-2022）
	《水泥胶砂试体成型振实台校准规范》（JJF（建材）124-2021）、《水泥胶砂试体成型振实台》（JC/T 682-2022）
	振动60次时间
	1
	12
	
	

	
	
	
	
	振幅
	
	12
	
	

	
	
	
	
	水平静止状态盘等效总质量
	
	12
	
	

	
	
	
	
	台盘总质量(包括摆动臂、模套和锁紧机构)
	
	12
	
	

	
	
	
	
	两根摆动臂及其十字拉肋的总质量
	
	12
	
	

	
	
	
	
	台盘中心到摆动臂轴中心的距离
	
	12
	
	

	
	
	
	
	台盘的水平度
	
	12
	
	

	
	
	
	
	硬度
	
	12
	
	

	
	
	
	
	绝缘性
	
	12
	
	

	
	
	
	
	隔音罩
	
	12
	
	

	恒温水养护箱
	HBY-64型
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）、《水泥胶砂强度检验方法（ISO法)》（GB/T 17671-2021）、《水泥胶砂试体养护箱》（JC/T 959-2005）
	《液体恒温试验设备温度性能测试规范》（JJF 2019-2022）
	温度偏差*（检校点：20.0℃）
	2
	58
	
	

	
	
	
	
	温度均匀度*
	
	58
	
	

	
	
	
	
	温度波动度*
	
	58
	
	

	水泥标准稠度及凝结时间测定仪
	/
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）、《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GB/T 1346-2011）
	《水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪》（JJG(交通）050-2004）
	通用技术要求*
	1
	12
	
	

	
	
	
	
	标尺*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	试杆*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	试针*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	截顶圆锥体试模*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	滑动部分总质量*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	滑动杆偏摆要求*
	
	12
	
	

	水泥胶砂流动度测定仪
	NLD-3
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）
	《水泥胶砂流动度测定仪》（JJG(交通）096-2009）
	外观*
	2
	12
	
	

	
	
	
	
	跳动部分总质量*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	落距*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	跳动频率和工作周期*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	桌面可刻圆直径
	
	12
	
	

	
	
	
	
	桌面平面度*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	桌面水平度
	
	13
	
	

	
	
	
	
	捣棒
	
	13
	
	

	
	
	
	
	截锥圆模几何尺寸*
	
	13
	
	

	电子秒表
	PC396
	JJG237-2010 秒表检定规程
	JJG237-2010 秒表检定规程
	外观及工作正常性检查*
	1
	50
	
	

	
	
	
	
	测量分辨力*
	
	50
	
	

	
	
	
	
	测量误差（检校点：10s、10min、1h、1d）
	
	50
	
	

	火焰光度计
	FP6410
	《火焰光度计》
	《火焰光度计》
	外观
	1
	30
	
	

	
	
	（JJG630-2007）
	（JJG630-2007）
	稳定性
	
	30
	
	

	
	
	
	
	重复性
	
	30
	
	

	
	
	
	
	线性误差
	
	30
	
	

	
	
	
	
	检测限
	
	30
	
	

	
	
	
	
	响应时间
	
	30
	
	

	
	
	
	
	样品吸喷量（mL/min）
	
	30
	
	

	0.9mm水泥筛
	/
	《试验筛校准规范》(JJF 1175-2021)
	《试验筛校准规范》(JJF 1175-2021)
	任意筛孔尺寸最大偏差
	1
	6
	
	

	
	
	
	
	尺寸平均偏差
	
	6
	
	

	
	
	
	
	金属丝直径
	
	6
	
	

	移液管
	1mL、5mL、10mL
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	流出时间（s）
	6
	13
	
	

	
	
	
	
	容量偏差（mL）
	
	13
	
	

	
	
	
	
	外观
	
	13
	
	

	大肚移液管
	10mL、50mL
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	流出时间（s）
	2
	13
	
	

	
	
	
	
	容量偏差（mL）
	
	13
	
	

	
	
	
	
	外观
	
	13
	
	

	压浆剂高速搅拌机
	RSJ-10L
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 (JTG 3420-2020)
	混凝土试验用搅拌机（JG 244-2009）
	转速（检校点：1000r/min、2000r/min、3000r/min）
	1
	100
	
	

	压浆压力泌水试验仪
	HSYJ-3
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）
	《混凝土压力泌水仪校准规范》（JJF (陕) 066-2021）
	压力表示值误差（检校点：0.22MPa、0.36MPa）
	1
	25
	
	

	
	
	
	
	压力表回程误差
	
	25
	
	

	
	
	
	
	泌水仪缸体内径
	
	25
	
	

	
	
	
	
	泌水仪缸体内高
	
	25
	
	

	千分表
	（0-1）mm
	《指示表》（JJG 34-2022）
	《指示表》（JJG 34-2022）
	外观*
	6
	5
	
	

	
	
	
	
	各部分相互作用*
	
	5
	
	

	
	
	
	
	指针与刻度盘的相互位置
	
	5
	
	

	
	
	
	
	指针末端宽度和刻线宽度
	
	5
	
	

	
	
	
	
	测头测量面的表面粗糙度
	
	5
	
	

	
	
	
	
	指示表的行程
	
	5
	
	

	
	
	
	
	示值漂移*
	
	5
	
	

	
	
	
	
	测量力（N）
	
	5
	
	

	
	
	
	
	示值变动性*，测杆径向受力对示值影响*
	
	5
	
	

	
	
	
	
	示值误差*，回程误差*
	
	5
	
	

	直读式混凝土含气量测定仪
	CA-3
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）
	《水泥混凝土拌合物含气量测定仪》（JJG（交通）094-2009）
	外观
	1
	43
	
	

	
	
	
	
	指示器*
	
	43
	
	

	
	
	
	
	量钵容积*
	
	43
	
	

	
	
	
	
	气密性*
	
	43
	
	

	电子数显砼贯入阻力仪
	HG-1000
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）
	《混凝土贯入阻力测定仪》（JJG（交通）095-2009）
	外观*
	1
	13
	
	

	
	
	
	
	贯入测针几何尺寸*
	
	13
	
	

	
	
	
	
	试样筒几何尺寸*
	
	13
	
	

	
	
	
	
	测力系统量程和分度值
	
	13
	
	

	
	
	
	
	测力系统示值误差*(检校点：200N、400N、600N、800N、1000N)
	
	13
	
	

	
	
	
	
	测力系统示值重复性误差*
	
	13
	
	

	
	
	
	
	测力系统回零误差*
	
	13
	
	

	
	
	
	
	加荷装置
	
	13
	
	

	混凝土渗透仪
	HP-4.0
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）
	《混凝土抗渗仪校准规范》（JJF 1812-2020）、《混凝土渗透仪》（JJG(交通)188-2023）
	功能性检查
	4
	21
	
	

	
	
	
	
	系统密封性检查
	
	21
	
	

	
	
	
	
	铭牌和外观
	
	21
	
	

	
	
	
	
	系统通畅性
	
	21
	
	

	
	
	
	
	压力示值误差（0MPa～1.2MPa间隔0.1MPa逐点检校）
	
	21
	
	

	
	
	
	
	压力设定值误差
	
	21
	
	

	
	
	
	
	压力保持误差
	
	21
	
	

	
	
	
	
	系统密封性
	
	21
	
	

	
	
	
	
	套膜尺寸
	
	21
	
	

	水泥砂浆稠度仪
	SC-145型
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）、《建筑砂浆基本性能试验方法标准》（JGJ/T 70-2009）
	《非金属建材塑限测定仪校准规范》（JJF 1090-2002）
	试锥连同滑杆质量
	1
	12
	
	

	
	
	
	
	试锥
	
	12
	
	

	
	
	
	
	指示装置
	
	12
	
	

	
	
	
	
	捣棒
	
	12
	
	

	
	
	
	
	圆锥体试模
	
	12
	
	

	水泥砂浆分层度仪
	/
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）、《建筑砂浆基本性能试验方法标准》（JGJ/T 70-2009）
	无检校规程，参考检测依据
	金属筒内径
	1
	12
	
	

	
	
	
	
	上节筒净高
	
	12
	
	

	
	
	
	
	下节筒带底净高
	
	12
	
	

	
	
	
	
	下节筒内径
	
	12
	
	

	
	
	
	
	上、下层连接
	
	12
	
	

	工业恒温恒湿机（干缩室）
	JWHF-3
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）、《建筑砂浆基本性能试验方法标准》（JGJ/T 70-2009）
	《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》(JJF 1101-2019)
	温度偏差（检校点：20℃）
	1
	43
	
	

	
	
	
	
	温度波动度
	
	43
	
	

	
	
	
	
	温度均匀度
	
	43
	
	

	
	
	
	
	湿度偏差（检校点：60%RH）
	
	43
	
	

	
	
	
	
	湿度波动度
	
	43
	
	

	
	
	
	
	湿度均匀度
	
	43
	
	

	砼收缩膨胀仪
	HSP-540
	《水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）、《混凝土物理力学性能试验方法标准》（GB/T 50081-2019）
	《水泥比长仪校准规范》JJF（苏》217-2019
	标准杆工作尺寸偏差
	1
	25
	
	

	
	
	
	
	水泥比长仪示值变动性
	
	25
	
	

	
	
	
	
	水泥比长仪示值误差
	
	25
	
	

	
	
	
	
	支架刚性
	
	25
	
	

	砂浆收缩膨胀仪
	SP-175
	《水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）、《混凝土物理力学性能试验方法标准》（GB/T 50081-2019）
	《水泥比长仪校准规范》JJF（苏》217-2019
	标准杆工作尺寸偏差
	1
	25
	
	

	
	
	
	
	水泥比长仪示值变动性
	
	25
	
	

	
	
	
	
	水泥比长仪示值误差
	
	25
	
	

	
	
	
	
	支架刚性
	
	25
	
	

	万能角度尺
	0-320°
	《通用角度尺校准规范》（JJF 1959-2021）
	《通用角度尺校准规范》（JJF 1959-2021）
	直角尺外角的垂直度
	1
	30
	
	

	
	
	
	
	示值误差
	
	30
	
	

	自密实混凝土扩展度测定仪
	1500mm×1500mm
	《自密实混凝土应用技术规程》（JGJ/T 283-2012）
	《自密实混凝土应用技术规程》（JGJ/T 283-2012 ）
	底板平面度
	1
	36
	
	

	
	
	
	
	同心圆直径（检校点：200mm、300mm、400mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1300mm、1400mm）
	
	36
	
	

	电子台秤
	TCS-100
	《数字指示称》（JJG 539-2016）
	《数字指示称》（JJG 539-2016）
	通用技术要求*
	1
	21
	
	

	
	
	
	
	置零准确度及除皮准确度*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	偏载*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	重复性*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	鉴别阈*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	称量*，除皮后的称量*
	
	21
	
	

	钢直尺
	600mm
	《钢直尺》（JJG 1-1999）
	《钢直尺》（JJG 1-1999）
	外观*
	1
	2
	
	

	
	
	
	
	尺面平面度 *（mm）
	
	2
	
	

	
	
	
	
	弹性
	
	2
	
	

	
	
	
	
	尺的端边、侧边直线度*
	
	2
	
	

	
	
	
	
	尺的端边与侧边垂直度*
	
	2
	
	

	
	
	
	
	侧边厚度
	
	2
	
	

	
	
	
	
	端边与侧边相交处圆弧半径*
	
	2
	
	

	
	
	
	
	线纹宽度与宽度差
	
	2
	
	

	
	
	
	
	示值误差*
	
	2
	
	

	温度计
	0-50℃
	《 工作用玻璃液体温度计检定规程》（JJG 130-2012）
	《 工作用玻璃液体温度计检定规程》（JJG 130-2012）
	通用技术要求
	5
	21
	
	

	
	
	
	
	示值稳定度
	
	22
	
	

	
	
	
	
	示值误差（检校点：0.0℃、10.0℃、20.0℃、30.0℃、40.0℃）
	
	22
	
	

	pH计（酸度计）
	PHS-3C
	《实验室pH (酸度)计》(JJG 119-2018)
	《实验室pH (酸度)计》(JJG 119-2018)
	仪器示值误差（pH）
	1
	20
	
	

	
	
	
	
	仪器示值重复性（pH）
	
	20
	
	

	
	
	
	
	显示单元分辨力
	
	20
	
	

	
	
	
	
	电计pH挡示值误差
	
	20
	
	

	
	
	
	
	电计电压挡示值误差/%FS
	
	20
	
	

	
	
	
	
	输入电流/A
	
	20
	
	

	
	
	
	
	输入阻抗引起的示值误差
	
	20
	
	

	
	
	
	
	近似等效输入阻抗/Ω
	
	20
	
	

	
	
	
	
	温度补偿引起的示值误差
	
	20
	
	

	
	
	
	
	电计示值重复性(%)
	
	20
	
	

	自动滴定仪
	ZDJ-4B
	《自动电位滴定仪检定规程》（JJG 814-2015）
	《自动电位滴定仪检定规程》（JJG 814-2015）
	外观及常规检查、通电检查
	1
	30
	
	

	
	
	
	
	电计示值误差(%FS)
	
	30
	
	

	
	
	
	
	电计示值重复性(%)
	
	30
	
	

	
	
	
	
	电计输入阻抗(Ω)
	
	30
	
	

	
	
	
	
	电计输入电流(A)
	
	30
	
	

	
	
	
	
	滴定管容量误差（mL）
	
	30
	
	

	滴定管（透明、棕色）
	10mL、25mL、50mL
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	外观
	13
	8
	
	

	
	
	
	
	密合性
	
	8
	
	

	
	
	
	
	流出时间（s）
	
	8
	
	

	
	
	
	
	容量偏差（mL）
	
	8
	
	

	波美比重计
	0-70
	《工作玻璃浮计》（JJG 42-2023）
	《工作玻璃浮计》（JJG 42-2023）
	外观
	1
	8
	
	

	
	
	
	
	示值误差
	
	8
	
	

	0.315mm标准检验筛
	/
	《试验筛　金属丝编织网、穿孔板和电成型薄板　筛孔的基本尺寸》（GB/T 6005-2008）、《试验筛校准规程》（JJF 1175-2021）
	《试验筛校准规程》（JJF 1175-2021）
	外观
	1
	6
	
	

	
	
	
	
	任意筛孔尺寸最大偏差
	
	6
	
	

	
	
	
	
	尺寸平均偏差
	
	6
	
	

	
	
	
	
	最大标准偏差
	
	6
	
	

	量筒
	10-1000mL
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	容量偏差（mL）
	1
	13
	
	

	
	
	
	
	外观
	
	13
	
	

	容量瓶（透明）
	50-1000mL
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	容量偏差（mL）
	1
	13
	
	

	
	
	
	
	外观及密合性
	
	13
	
	

	干湿温度计
	TAL-2型
	《机械式温湿度计检定规程》JJG 205-2005
	《机械式温湿度计检定规程》JJG 205-2005
	温度示值误差（检校点：15℃、20℃、23℃、30℃）
	12
	43
	
	

	
	
	
	
	20℃湿度示值误差（检校点：40%RH、50%RH、60%RH、80%RH、90%RH、95%RH）
	
	43
	
	

	
	
	
	《机械式温湿度计检定规程》JJG 205-2005
	温度示值误差（检校点：15℃、20℃、23℃、30℃）
	
	43
	
	

	
	
	
	
	20℃湿度示值误差（检校点：40%RH、50%RH、60%RH、80%RH、90%RH、95%RH）
	
	43
	
	

	微机控制电液伺服万能试验机
	WAW-600
	《金属材料拉伸试验 第1部分：室温试验方法》 (GB/T 228.1-2021)、《电液伺服万能试验机》（JJG 1063-2010）
	《电液伺服万能试验机》（JJG 1063-2010）
	通用技术要求
	1
	36
	
	

	
	
	
	
	同轴度
	
	36
	
	

	
	
	
	
	零点漂移*
	
	36
	
	

	
	
	
	
	零点相对误差
	
	36
	
	

	
	
	
	
	示值相对误差*（检校点：60kN、120kN、240kN、360kN、480kN、600kN）
	
	36
	
	

	
	
	
	
	示值重复性相对误差*
	
	36
	
	

	
	
	
	
	进回程相对误差
	
	36
	
	

	
	
	
	
	相对分辨力
	
	36
	
	

	
	
	
	
	同轴度最大允许值%
	
	36
	
	

	
	
	
	
	应力（力）速率控制误差（检校点：5kN/s、10kN/s、15kN/s、20kN/s）
	
	36
	
	

	
	
	
	
	应力（力）保持误差
	
	36
	
	

	
	
	
	
	应变（变形）速率控制误差（检校点：15mm/min）
	
	36
	
	

	
	
	
	
	应变（变形）保持误差
	
	36
	
	

	钢筋反复弯曲试验机
	CWJ-8
	《金属材料 线材反复弯曲试验方法》(GB /T238-2013)
	《金属材料 线材反复弯曲试验方法》(GB /T 238-2013)
	角度示值误差（检校点：90°）
	1
	29
	
	

	
	
	
	
	计数
	
	29
	
	

	电子引伸计
	YYU-5/80-260
	《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》(GB/T 228.1-2021)、《预应力混凝土用钢材试验方法》(GB/T 21839-2019)
	《引伸计》（JJG 762-2007）
	通用技术要求
	2
	50
	
	

	
	
	
	
	标距相对误差*
	
	50
	
	

	
	
	
	
	分辨力*
	
	50
	
	

	
	
	
	
	示值误差*
	
	50
	
	

	电子引伸计
	YYU-10/50
	《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》(GB/T 228.1-2021)、《预应力混凝土用钢材试验方法》(GB/T 21839-2019)
	《引伸计》（JJG 762-2007）
	通用技术要求
	1
	50
	
	

	
	
	
	
	标距相对误差*
	
	50
	
	

	
	
	
	
	分辨力*
	
	50
	
	

	
	
	
	
	示值误差*
	
	50
	
	

	高精度引伸计
	YSJ500-10
	《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》(GB/T 228.1-2021)、《预应力混凝土用钢材试验方法》(GB/T 21839-2019)
	《引伸计》（JJG 762-2007）
	通用技术要求
	1
	50
	
	

	
	
	
	
	标距相对误差*
	
	50
	
	

	
	
	
	
	分辨力*
	
	50
	
	

	
	
	
	
	示值误差*
	
	50
	
	

	电子天平
	BH-30
	《电子天平》（JJG 1036-2022）
	《电子天平》（JJG 1036-2022）
	外观检查
	2
	12
	
	

	
	
	
	
	偏载误差
	
	12
	
	

	
	
	
	
	重复性
	
	12
	
	

	
	
	
	
	置零准确度
	
	12
	
	

	
	
	
	
	除皮称量
	
	12
	
	

	
	
	
	
	示值误差
	
	12
	
	

	钢直尺
	1000mm
	《钢直尺》（JJG 1-1999）
	《钢直尺》（JJG 1-1999）
	外观*
	1
	2
	
	

	
	
	
	
	尺面平面度 *（mm）
	
	2
	
	

	
	
	
	
	弹性
	
	2
	
	

	
	
	
	
	尺的端边、侧边直线度*
	
	2
	
	

	
	
	
	
	尺的端边与侧边垂直度*
	
	2
	
	

	
	
	
	
	侧边厚度
	
	2
	
	

	
	
	
	
	端边与侧边相交处圆弧半径*
	
	2
	
	

	
	
	
	
	线纹宽度与宽度差
	
	2
	
	

	
	
	
	
	示值误差*
	
	2
	
	

	数显洛氏硬度计
	HRS-150
	《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》(GB/T 230.1-2018)
	《金属洛氏硬度计（A，B，C，D，E，F，G，H，K，N，T 标尺）》（JJG 112-2013）
	外观*
	1
	20
	
	

	
	
	
	
	机架变形*
	
	20
	
	

	
	
	
	
	A 标尺示值误差*
	
	20
	
	

	
	
	
	
	A 标尺示值重复性*
	
	20
	
	

	
	
	
	
	B 标尺示值误差*
	
	20
	
	

	
	
	
	
	B 标尺示值重复性*
	
	20
	
	

	
	
	
	
	C 标尺示值误差*
	
	20
	
	

	
	
	
	
	C 标尺示值重复性*
	
	20
	
	

	电子布氏硬度计
	SCB-3000C
	《金属材料布氏硬度试验 第1部分：试验方法》（GB/T 231.1-2018）
	《金属布氏硬 度计》（JJG 150-2005）
	外观
	1
	50
	
	

	
	
	
	
	示值误差*
	
	50
	
	

	
	
	
	
	示值重复性*
	
	50
	
	

	微机控制拉伸应力松弛试验机
	WSC-300
	《预应力混凝土用钢材试验方法》（GB/T 21839-2019）
	《拉力、压力 和万能试验机》（JJG 139-2014 ）
	通用技术要求
	1
	36
	
	

	
	
	
	
	零点漂移
	
	36
	
	

	
	
	
	
	零点相对误差
	
	36
	
	

	
	
	
	
	示值相对误差（检校点：50kN、100kN、200kN、300kN、400kN、500kN）
	
	36
	
	

	
	
	
	
	示值重复性相对误差
	
	36
	
	

	
	
	
	
	进回程相对误差
	
	36
	
	

	
	
	
	
	相对分辨力
	
	36
	
	

	
	
	
	
	位移示值相对误差
	
	36
	
	

	
	
	
	
	噪声
	
	36
	
	

	钢卷尺
	5m
	JJG4-2015钢卷尺检定规程
	JJG4-2015钢卷尺检定规程
	外观及各部分相互作用
	1
	5
	
	

	
	
	
	
	线纹宽度
	
	5
	
	

	
	
	
	
	全长示值误差
	
	5
	
	

	微机控制电子万能试验机
	WDW-20A
	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》（GB/T 528-2009）、《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》（GB/T 529-2008）、《建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能》（GB/T 328.8-2007）、《建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能》（GB/T 328.9-2007）、《建筑防水卷材试验方法 第18部分：沥青防水卷材 撕裂性能(钉杆法)》（GB/T 328.18-2007）、《土工合成材料 静态顶破试验(CBR法)》（GB/T 14800-2010）、《土工布及其有关产品 刺破强力的测定》（GB/T 19978-2005）、《热塑性塑料管材环刚度的测定》（GB/T 9647-2015）、《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》（JT/T 529-2016）、《预应力混凝土用金属波纹管》（JG/T 225-2020）
	《电子式万能试验机》（JJG 475-2008）
	通用技术要求
	2
	36
	
	

	
	
	
	
	同轴度
	
	36
	
	

	
	
	
	
	零点漂移
	
	36
	
	

	
	
	
	
	零点相对误差
	
	36
	
	

	
	
	
	
	示值相对误差（检校点：2kN、4kN、6kN、8kN、10kN）
	
	36
	
	

	
	
	
	
	示值重复性相对误差
	
	36
	
	

	
	
	
	
	进回程相对误差
	
	36
	
	

	
	
	
	
	相对分辨力
	
	36
	
	

	
	
	
	
	同轴度最大允许值%
	
	36
	
	

	
	
	
	
	拉伸速率控制误差（检校点：2mm/min、5mm/min、50mm/min、100mm/min、250mm/min、500mm/min、15N/s、30N/s）
	
	36
	
	

	
	
	
	
	速率保持误差
	
	36
	
	

	
	
	
	
	大变形引伸计示值误差（检校点：0mm、50mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm、400mm、500mm）
	
	36
	
	

	
	
	
	
	变形保持误差
	
	36
	
	

	土工布厚度仪
	MTSY-17
	《公路工程土工合成材料试验规程》（JTG E50-2006）、《土工合成材料规定压力下厚度的测定 第1部分：单层产品》（GB/T 13761.1-2022）
	《土工布测厚仪校准规范》（JJF（闽）1125-2022）
	压脚面积
	1
	20
	
	

	
	
	
	
	百分表示值误差
	
	20
	
	

	
	
	
	
	输出压力
	
	20
	
	

	
	
	
	
	压脚直径（计算面积）
	
	20
	
	

	
	
	
	
	各部分相互作用
	
	20
	
	

	
	
	
	
	示值变动性
	
	20
	
	

	
	
	
	
	压脚自重
	
	20
	
	

	电子天平
	JA2003N
	《电子天平》（JJG 1036-2022）
	《电子天平》（JJG 1036-2022）
	外观检查*
	1
	12
	
	

	
	
	
	
	偏载误差*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	重复性*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	置零准确度*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	除皮称量*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	示值误差*
	
	12
	
	

	土工合成材料耐静水压测定仪
	MTSY-06
	《公路工程土工合成材料试验规程》（JTG E50-2006）、《土工合成材料 防渗性能 第1部分: 耐静水压的测定》（GB/T 19979.1-2005）
	《土工合成材料耐静水压测定仪准规范》（JJF（冀）178- 2020）
	测量范围（检校点：0MPa、0.4MPa、0.5MPa、0.6MPa、0.8MPa、1.0MPa、1.2MPa、1.4MPa、1.5MPa、1.6MPa、2MPa、2.5MPa）
	1
	30
	
	

	
	
	
	
	系统密封性
	
	30
	
	

	
	
	
	
	示值误差
	
	30
	
	

	
	
	
	
	设定点控制误差
	
	30
	
	

	
	
	
	
	试样夹持装置几何尺寸误差
	
	30
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	
	30
	
	

	防水卷材不透水仪
	JTS-II
	《数字压力计检定规程》（JJG 875-2019）、《高分子防水材料 第1部分：片材》（GB/T 18173.1-2012）、《预铺防水卷材》（GB/T 23457-2017）
	《防水卷材不透水仪校准规范》（JJF（晋）53-2021）
	外观
	1
	30
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	
	30
	
	

	
	
	
	
	计时器（检校点：30min、120min、24h）
	
	30
	
	

	
	
	
	
	密封性
	
	30
	
	

	
	
	
	
	示值误差（检校点：0.2MPa、0.3MPa）
	
	30
	
	

	有效孔径检测仪
	MTSY-03
	《土工合成材料有效孔径的测定 干筛法》(GB/T 14799-2024)
	无检校规程，参考检测依据
	外观及一般性检查
	1
	30
	
	

	
	
	
	
	网筛直径
	
	30
	
	

	
	
	
	
	横向摇动频率
	
	30
	
	

	
	
	
	
	回转半径
	
	30
	
	

	
	
	
	
	垂直振动频率
	
	30
	
	

	
	
	
	
	振幅
	
	30
	
	

	低温试验箱
	DX-200-40
	《公路土工试验规程》（JTG 3430-2020）
	《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》（JJF 1101-2019）
	温度偏差（检校点：-40℃、-35℃、-32℃、-30℃、-25℃、-20、-7℃、0℃）
	1
	43
	
	

	
	
	
	
	温度均匀度
	
	43
	
	

	
	
	
	
	温度波动度
	
	43
	
	

	热空气老化试验箱
	ZSY-32A
	《高分子防水材料 第1部分：片材》（GB/T 18173.1-2012）、《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》（JJF 1101-2019）
	《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》（JJF 1101-2019）
	温度偏差（检校点：70℃、80℃）
	1
	43
	
	

	
	
	
	
	温度均匀度
	
	43
	
	

	
	
	
	
	温度波动度
	
	43
	
	

	可程式恒温恒湿试验箱
	LX-225L
	《纺织品 调湿和试验用标准大气》（GB/T 6529-2008）、《橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序》（GB/T 2941-2006）
	《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》（JJF 1101-2019）
	温度偏差（检校点：20℃、23℃）
	1
	43
	
	

	
	
	
	
	温度波动度
	
	43
	
	

	
	
	
	
	温度均匀度
	
	43
	
	

	
	
	
	
	湿度偏差（检校点：50%RH，55%RH，60%RH，65%RH）
	
	43
	
	

	
	
	
	
	湿度均匀度
	
	43
	
	

	
	
	
	
	湿度波动度
	
	43
	
	

	全自动低温柔度仪
	ZSY-34
	《建筑防水卷材试验方法 第14部分：沥青防水卷材低温柔性》（GB/T 328.14-2007）
	无检校规程，参考检测依据
	温度偏差（检校点：-30℃、-25℃、-23℃、-20℃、-18℃、-15℃、-10℃）
	1
	43
	
	

	
	
	
	
	结构尺寸
	
	43
	
	

	
	
	
	
	上升速度
	
	43
	
	

	邵氏硬度计
	HGH810A
	《硫化橡胶或 热塑性橡胶压入硬度试验方法 第部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》（GB/T 531.1-2008）、《A型邵氏硬度计》（JJG 304-2003）
	《A型邵氏硬度计》（JJG 304-2003）
	压针长度和指示值装置*
	1
	50
	
	

	
	
	
	
	示值误差
	
	50
	
	

	超级低温水浴
	HWY-30
	《液体恒温试验设备温度性能测试规范》（JJF 2019-2022）
	《液体恒温试验设备温度性能测试规范》（JJF 2019-2022）
	温度偏差（检校点：5.0℃、10.0℃、15.0℃、20.0℃、25.0℃、30.0℃）
	1
	43
	
	

	
	
	
	
	温度均匀度
	
	43
	
	

	
	
	
	
	温度波动度
	
	43
	
	

	
	
	
	
	安全性能
	
	43
	
	

	弯折机（弯折仪）
	ZSY-8
	《水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法》（GB/T 749-2008）
	《水泥电动抗折试
	通用技术要求*
	1
	20
	
	

	
	
	
	验机》（JJF（交通）048-2023）
	灵敏度*
	
	20
	
	

	
	
	
	
	示值相对误差*（检校点：60N、120N、180N、240N、300N）
	
	20
	
	

	
	
	
	
	示值重复性*
	
	20
	
	

	
	
	
	
	相对分辨力
	
	20
	
	

	
	
	
	
	加荷速度*（检校点：0.78N/s、50N/s）
	
	20
	
	

	
	
	
	
	抗折夹具加荷、支撑圆柱长度
	
	20
	
	

	
	
	
	
	抗折夹具加荷、支撑圆柱直径
	
	20
	
	

	
	
	
	
	抗折夹具支撑圆柱中心跨距
	
	20
	
	

	
	
	
	
	抗折夹具支撑圆柱的平行度
	
	20
	
	

	波纹管柔韧性试验仪
	MTSH-4
	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》（JT/T 529-2016）、《塑料波纹管柔韧性试验装置》（JG（交通）164-2020）
	《塑料波纹管柔韧性试验装置》（JG（交通）164-2020）
	外观及结构*
	1
	30
	
	

	
	
	
	
	两弧形板间距
	
	30
	
	

	
	
	
	
	工作面平直部分垂直度误差*
	
	30
	
	

	
	
	
	
	弧形板圆弧曲率半径示值误差*
	
	30
	
	

	
	
	
	
	球形直径（mm）
	
	30
	
	

	
	
	
	
	球形头长度（mm）
	
	30
	
	

	游标直径尺（精密π尺）
	50-125mm
	《π尺校准规范》（JJF 1423-2013）
	《π尺校准规范》（JJF 1423-2013）
	标记宽度和宽度差
	1
	10
	
	

	
	
	
	
	尺带厚度偏差和厚度差
	
	10
	
	

	
	
	
	
	副尺和主尺重合度
	
	10
	
	

	
	
	
	
	副尺的间隔误差
	
	10
	
	

	
	
	
	
	直径示值误差
	
	10
	
	

	外径千分尺
	0-25mm
	《千分尺》(JJG 21-2008)
	《千分尺》(JJG 21-2008)
	外观*
	1
	5
	
	

	
	
	
	
	各部件相互作用*
	
	5
	
	

	
	
	
	
	测微螺杆的轴向串动和径向摆动*
	
	5
	
	

	
	
	
	
	测砧与测微螺杆测量面的相对偏移
	
	5
	
	

	
	
	
	
	测力*
	
	5
	
	

	
	
	
	
	刻线宽度及宽度差
	
	5
	
	

	
	
	
	
	指针与刻线盘的相对位置
	
	5
	
	

	
	
	
	
	微分筒锥面的端面棱边至固定套管刻线面的距离
	
	5
	
	

	
	
	
	
	微分筒锥面的端面至固定套管毫米刻线的相对位置*
	
	5
	
	

	
	
	
	
	测量面的平面度*
	
	5
	
	

	
	
	
	
	两测量面的平行度*，示值误差*
	
	5
	
	

	传感器
	BSL
	《公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅》JT/T 1432.1-2022、《土工合成材料 塑料土工格室》（GB/T 19274-2003）、《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》（GB/T 528-2009）、《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》（GB/T 529-2008）、《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTG 3441-2024）、《公路工程集料试验规程》（JTG 3432-2024）、隔离栅 第3部分：焊接网》（GB/T 26941.3-2011）、《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》（GB/T 228.1-2021）、《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）
	《电子式万能试验机》（JJG 475-2008）
	零点漂移
	4
	50
	
	

	
	
	
	
	零点相对误差
	
	50
	
	

	
	
	
	
	示值相对误差
	
	50
	
	

	
	
	
	
	示值重复性相对误差
	
	50
	
	

	
	
	
	
	进回程相对误差
	
	50
	
	

	
	
	
	
	相对分辨力
	
	50
	
	

	波纹管内径测量仪
	GBT9647-5
	《线位移传感器校准规范》（JJF 1305-2011）
	《线位移传感器校准规范》（JJF 1305-2011）
	外观检查
	1
	50
	
	

	
	
	
	
	示值误差（检校点：10mm、20mm、30mm、50mm、100mm、150mm、200mm、250mm、300mm）
	
	50
	
	

	微机控制电子万能试验机
	ETM104C
	《土工合成材料 静态顶破试验(CBR法)》（GB/T 14800-2010）、《土工布及其有关产品 刺破强力的测定》GB/T 19978-2005、《土工合成材料 梯形法撕破强力的测定》（GB∕T 13763-2010）、《土工合成材料 宽条拉伸试验方法》（GB/T 15788-2017）、《公路工程土工合成材料 第4部分：排水材料》（JT/T 1432.4-2023）、《土工合成材料测试规程》（SL 235-2012）
	《电子式万能试验机》（JJG 475-2008）
	通用技术要求
	2
	43
	
	

	
	
	
	
	同轴度
	
	43
	
	

	
	
	
	
	零点漂移
	
	43
	
	

	
	
	
	
	零点相对误差
	
	43
	
	

	
	
	
	
	示值相对误差*（检校点：2kN、4kN、6kN、8kN、10kN）
	
	43
	
	

	
	
	
	
	示值重复性相对误差
	
	43
	
	

	
	
	
	
	进回程相对误差
	
	43
	
	

	
	
	
	
	相对分辨力
	
	43
	
	

	
	
	
	
	同轴度最大允许值%
	
	43
	
	

	
	
	
	
	拉伸速率控制误差（检校点：5mm/min、20mm/min、50mm/min、100mm/min、300mm/min）
	
	43
	
	

	
	
	
	
	速率保持误差
	
	43
	
	

	
	
	
	
	大变形引伸计示值误差（检校点：0、50mm、100mm、150mm、200mm）
	
	43
	
	

	
	
	
	
	变形保持误差
	
	43
	
	

	传感器
	BAB-50MT
	《公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅》JT/T 1432.1-2022、《土工合成材料 塑料土工格室》（GB/T 19274-2003）、《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》（GB/T 528-2009）、《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》（GB/T 529-2008）、《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTG 3441-2024）、《公路工程集料试验规程》（JTG 3432-2024）、隔离栅 第3部分：焊接网》（GB/T 26941.3-2011）、《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》（GB/T 228.1-2021）、《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）
	《电子式万能试验机》（JJG 475-2008）
	零点漂移
	1
	50
	
	

	
	
	
	
	零点相对误差
	
	50
	
	

	
	
	
	
	示值相对误差（检校点：100N、200N、300N、400N、500N）
	
	50
	
	

	
	
	
	
	示值重复性相对误差
	
	50
	
	

	
	
	
	
	进回程相对误差
	
	50
	
	

	
	
	
	
	相对分辨力
	
	50
	
	

	传感器
	BSS-200kg
	《公路工程土工合成材料 第1部分：土工格栅》JT/T 1432.1-2022、《土工合成材料 塑料土工格室》（GB/T 19274-2003）、《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》（GB/T 528-2009）、《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》（GB/T 529-2008）、《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTG 3441-2024）、《公路工程集料试验规程》（JTG 3432-2024）、隔离栅 第3部分：焊接网》（GB/T 26941.3-2011）、《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》（GB/T 228.1-2021）、《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）
	《电子式万能试验机》（JJG 475-2008）
	零点漂移
	1
	50
	
	

	
	
	
	
	零点相对误差
	
	50
	
	

	
	
	
	
	示值相对误差（检校点：400N、800N、1200N、1600N、2000N）
	
	50
	
	

	
	
	
	
	示值重复性相对误差
	
	50
	
	

	
	
	
	
	进回程相对误差
	
	50
	
	

	
	
	
	
	相对分辨力
	
	50
	
	

	电子天平
	WT/5000/XE
	《电子天平》（JJG 1036-2022）
	《电子天平》（JJG 1036-2022）
	外观检查*
	1
	12
	
	

	
	
	
	
	偏载误差*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	重复性*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	置零准确度*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	除皮称量*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	示值误差*
	
	12
	
	

	锚杆拉拔仪
	LR-30T
	JJG 621-2012
	JJG 621-2012
	通用技术要求
	1
	57
	
	

	
	
	
	
	内泄漏油压示值相对误差
	
	57
	
	

	
	
	
	
	拉拔力示值相对误差
	
	57
	
	

	
	
	
	
	拉拔力测量重复性
	
	57
	
	

	温度计
	0-100℃
	《工作用玻璃液体温度计检定规程》（JJG 130-2011）
	《工作用玻璃液体温度计检定规程》（JJG 130-2011）
	通用技术要求
	5
	21
	
	

	
	
	
	
	示值稳定度
	
	22
	
	

	
	
	
	
	示值误差
	
	22
	
	

	竹节温度计
	0-300℃
	《工作用玻璃液体温度计检定规程》（JJG 130-2011）
	《工作用玻璃液体温度计检定规程》（JJG 130-2011）
	通用技术要求
	1
	22
	
	

	
	
	
	
	示值误差（检校点：50℃、75℃、100℃、120℃、130℃、140℃、150℃、200℃、250℃）
	
	22
	
	

	精密玻璃液体温度计
	-30-20℃
	《工作用玻璃液体温度计检定规程》（JJG 130-2011）
	《工作用玻璃液体温度计检定规程》（JJG 130-2011）
	通用技术要求
	5
	22
	
	

	
	0-50℃
	
	
	
	
	
	
	

	
	50-100℃
	
	
	
	
	
	
	

	
	100-150℃
	
	
	
	
	
	
	

	
	150-200℃
	
	
	示值误差
	
	22
	
	

	数显卡尺
	0-300mm
	《通用卡尺》（JJG 30-2012）
	《通用卡尺》（JJG 30-2012）
	外观*
	5
	4
	
	

	
	
	
	
	各部分相互作用*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	各部分相对位置*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	标尺标记的宽度和宽度差
	
	4
	
	

	
	
	
	
	测量面的表面粗糙度
	
	4
	
	

	
	
	
	
	测量面的平面度*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	圆弧内量爪的基本尺寸和平行度*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	刀口内量爪的平行度*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	零值误差*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	示值变动性*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	漂移*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	示值误差和细分误差*
	
	4
	
	

	游标卡尺(数显）
	0-500mm
	《通用卡尺》（JJG 30-2012）
	《通用卡尺》（JJG 30-2012）
	外观*
	8
	4
	
	

	
	
	
	
	各部分相互作用*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	各部分相对位置*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	标尺标记的宽度和宽度差
	
	4
	
	

	
	
	
	
	测量面的表面粗糙度
	
	4
	
	

	
	
	
	
	测量面的平面度*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	圆弧内量爪的基本尺寸和平行度*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	刀口内量爪的平行度*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	零值误差*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	示值变动性*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	漂移*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	示值误差和细分误差*
	
	4
	
	

	读数显微镜
	JC10
	《读数、测量显微镜检定规程》（JJG 571-2004）
	《读数、测量显微镜检定规程》（JJG 571-2004）
	外观质量及各部分相互作用
	1
	20
	
	

	
	
	
	
	仪器回程误差
	
	20
	
	

	
	
	
	
	仪器示值误差
	
	20
	
	

	微机控制电液伺服压剪试验机
	YJW-20000kN
	《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T 4-2019）、《公路桥梁盆式支座》（JT/T 391-2019）、《橡胶支座 第1部分：隔震 橡胶支座试验方法》(GB/T 20688.1-2007)、《桥梁球型支座》(GB/T 17955-2009)、《公路桥梁高阻尼隔震橡胶支座》(JT/T 842-2012)
	《拉力、压力和万能试验机》（JJG 139-2014）
	通用技术要求
	1
	
	
	

	
	
	
	
	加试验力速度
	
	
	
	

	
	
	
	
	零点漂移*
	
	
	
	

	
	
	
	
	零点相对误差
	
	
	
	

	
	
	
	
	示值相对误差*（检校点：（压：0kN、1000kN、2000kN、4000kN、8000kN、10000kN、15000kN、20000kN；剪切：0kN、400kN、800kN、1600kN、2400kN、3200kN、4000kN；转角：0kN、120kN、240kN、360kN、480kN、960kN、1200kN）
	
	
	
	

	
	
	
	
	示值重复性相对误差*
	
	
	
	

	
	
	
	
	进回程相对误差
	
	
	
	

	
	
	
	
	相对分辨力
	
	
	
	

	
	
	
	
	位移示值相对误差
	
	
	
	

	
	
	
	
	噪声
	
	
	
	

	橡胶支座老化试验箱
	HGW-1000
	《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T 4-2019）
	《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》（JJF 1101-2019）
	温度偏差（检校点：70.0℃、105.0℃）
	1
	43
	
	

	
	
	
	
	温度均匀度
	
	43
	
	

	
	
	
	
	温度波动度
	
	43
	
	

	塞尺
	（0.02-1.00）mm
	《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T 4-2019）
	《塞尺》（JJG 62-2017）
	通用技术要求*
	1
	10
	
	

	
	
	
	
	工作面的表面粗糙度 (μm）
	
	10
	
	

	
	
	
	
	厚度偏差*，弯曲度(μm）
	
	10
	
	

	2025标准负荷测量仪
	2025B0
	《标准测力仪检定规程》JJG 144-2007
	《标准测力仪检定规程》JJG 144-2007
	回零差
	1
	300
	
	

	
	
	
	
	重复性
	
	300
	
	

	
	
	
	
	长期稳定度
	
	300
	
	

	
	
	
	
	进回程差
	
	300
	
	

	
	
	
	
	示值误差
	
	300
	
	

	
	
	
	
	内插误差
	
	0
	
	

	磁栅数字测量器（加长）
	MDT25
	《线位移传感器校准规范》（JJF 1305-2011）
	《线位移传感器校准规范》（JJF 1305-2011）
	基本误差
	1
	300
	
	

	
	
	
	
	线性度
	
	150
	
	

	
	
	
	
	回程误差
	
	150
	
	

	
	
	
	
	重复性
	
	150
	
	

	磁栅数字测量器
	MDT25
	《线位移传感器校准规范》（JJF 1305-2011）
	《线位移传感器校准规范》（JJF 1305-2011）
	基本误差
	1
	300
	
	

	
	
	
	
	线性度
	
	150
	
	

	
	
	
	
	回程误差
	
	150
	
	

	
	
	
	
	重复性
	
	150
	
	

	磁栅数字测量器
	MDT200
	《线位移传感器校准规范》（JJF 1305-2011）
	《线位移传感器校准规范》（JJF 1305-2011）
	基本误差
	1
	300
	
	

	
	
	
	
	线性度
	
	150
	
	

	
	
	
	
	回程误差
	
	150
	
	

	
	
	
	
	重复性
	
	150
	
	

	粗集料不规则颗粒含量筛
	3.6×30；6.4×40；8.8×40；11.4×50；14.5×50
	《试验筛校准规范》（JJF 1175-2021）
	《试验筛校准规范》（JJF 1175-2021）
	任意筛孔尺寸最大偏差
	1
	6
	
	

	
	
	
	
	尺寸平均偏差
	
	6
	
	

	
	
	
	
	金属丝直径
	
	6
	
	

	人工砂片状颗粒
	0.8×15；1.6×15；3.2×20
	《试验筛校准规范》（JJF 1175-2021）
	《试验筛校准规范》（JJF 1175-2021）
	任意筛孔尺寸最大偏差
	1
	6
	
	

	
	
	
	
	尺寸平均偏差
	
	6
	
	

	
	
	
	
	金属丝直径
	
	6
	
	

	管材划线器
	MTSH-7A
	《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》（GB/T 6671-2001）
	无检校规程，参考检测依据
	两刃口间距
	1
	50
	
	

	钢直尺
	量程300mm ，分度值1mm
	《钢直尺》（JJG 1-1999）
	《钢直尺》（JJG 1-1999）
	外观*
	1
	2
	
	

	
	
	
	
	尺面平面度 *（mm）
	
	2
	
	

	
	
	
	
	弹性
	
	2
	
	

	
	
	
	
	尺的端边、侧边直线度*
	
	2
	
	

	
	
	
	
	尺的端边与侧边垂直度*
	
	2
	
	

	
	
	
	
	侧边厚度
	
	2
	
	

	
	
	
	
	端边与侧边相交处圆弧半径*
	
	2
	
	

	
	
	
	
	线纹宽度与宽度差
	
	2
	
	

	
	
	
	
	示值误差*
	
	2
	
	

	钢直尺
	量程600mm ，分度值1mm
	《钢直尺》（JJG 1-1999）
	《钢直尺》（JJG 1-1999）
	外观*
	1
	2
	
	

	
	
	
	
	尺面平面度 *（mm）
	
	2
	
	

	
	
	
	
	弹性
	
	2
	
	

	
	
	
	
	尺的端边、侧边直线度*
	
	2
	
	

	
	
	
	
	尺的端边与侧边垂直度*
	
	2
	
	

	
	
	
	
	侧边厚度
	
	2
	
	

	
	
	
	
	端边与侧边相交处圆弧半径*
	
	2
	
	

	
	
	
	
	线纹宽度与宽度差
	
	2
	
	

	
	
	
	
	示值误差*
	
	2
	
	

	钢直尺
	量程1000mm ，分度值1mm
	《钢直尺》（JJG 1-1999）
	《钢直尺》（JJG 1-1999）
	外观*
	1
	2
	
	

	
	
	
	
	尺面平面度 *（mm）
	
	2
	
	

	
	
	
	
	弹性
	
	2
	
	

	
	
	
	
	尺的端边、侧边直线度*
	
	2
	
	

	
	
	
	
	尺的端边与侧边垂直度*
	
	2
	
	

	
	
	
	
	侧边厚度
	
	2
	
	

	
	
	
	
	端边与侧边相交处圆弧半径*
	
	2
	
	

	
	
	
	
	线纹宽度与宽度差
	
	2
	
	

	
	
	
	
	示值误差*
	
	2
	
	

	钢卷尺
	量程5m ，分度值1mm
	《钢卷尺》（JJG 4-2015）
	《钢卷尺》（JJG 4-2015）
	外观和各部分相互作用*
	1
	5
	
	

	
	
	
	
	线纹宽度（0.15～0.50）mm
	
	5
	
	

	
	
	
	
	示值误差*
	
	5
	
	

	电子天平
	量程2000g ，分度值0.01g
	《电子天平》（JJG 1036-2022）
	《电子天平》（JJG 1036-2022）
	外观检查*
	1
	12
	
	

	
	
	
	
	偏载误差*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	重复性*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	置零准确度*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	除皮称量*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	示值误差*
	
	12
	
	

	电子天平
	量程5000g ，分度值0. 1g
	《电子天平》（JJG 1036-2022）
	《电子天平》（JJG 1036-2022）
	外观检查*
	1
	12
	
	

	
	
	
	
	偏载误差*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	重复性*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	置零准确度*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	除皮称量*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	示值误差*
	
	12
	
	

	自动控温系统
	/
	《纺织品 调湿和试验用标准大气》（GB/T 6529-2008）
	《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》(JJF 1101-2019)
	温度偏差（检校点：20℃）
	1
	43
	
	

	
	
	《橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序》（GB/T 2941-2006）
	
	温度波动度
	
	43
	
	

	
	
	
	
	温度均匀度
	
	43
	
	

	
	
	
	
	湿度偏差（检校点：95%RH）
	
	43
	
	

	
	
	
	
	湿度波动度
	
	43
	
	

	
	
	
	
	湿度均匀度
	
	43
	
	

	土工合成材料垂直渗透仪
	/
	《土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定》（GB/T 15789-2016）
	《土工织物垂直渗透仪校验规程》（SL 405-2007）
	渗透容器
	1
	50
	
	

	
	
	
	
	量测系统水位
	
	50
	
	

	
	
	
	
	温度偏差（20℃）
	
	50
	
	

	
	
	
	
	时间（35s）
	
	50
	
	

	硫化橡胶脆性温度试验机
	/
	《硫化橡胶或热塑性橡胶低温脆性的测定（多试样法）》（GB/T 15256-2014）
	《硫化橡胶或热塑性橡胶低温脆性的测定（多试样法）》（GB/T 15256-2014）
	冲击头尺寸
	1
	50
	
	

	
	
	
	
	冲击过程
	
	50
	
	

	
	
	
	
	温度控制（检校点：-50℃、-45℃、-40℃）
	
	50
	
	

	
	
	
	
	冲击时冲击头边缘到夹持器的距离
	
	50
	
	

	
	
	
	
	冲击头线速度
	
	50
	
	

	
	
	
	
	时间（300s）
	
	50
	
	

	测厚仪
	/
	《预铺防水卷材》（GB/T 23457-2017）、《高分子防水材料 第1部分：片材》（GB/T 18173.1-2012）、《高分子防水材料 第2部分：止水带》（GB/T 18173.2-2014）、《橡胶、塑料薄膜测厚仪校准规范》（JJF 1488-2014）
	《橡胶、塑料薄膜测厚仪校准规范》（JJF 1488-2014）
	测杆行程
	3
	20
	
	

	
	
	
	
	指针与表盘相互位置（仅指针式）
	
	20
	
	

	
	
	
	
	标尺标记宽度（仅指针式）
	
	20
	
	

	
	
	
	
	测量面的表面粗糙度
	
	20
	
	

	
	
	
	
	测厚仪上测头直径
	
	20
	
	

	
	
	
	
	测量压力
	
	20
	
	

	
	
	
	
	测量面平行度
	
	20
	
	

	
	
	
	
	示值变动性
	
	20
	
	

	
	
	
	
	示值误差
	
	20
	
	

	硬度块
	紫色、棕色、绿色、橙色、红色、黄色标准套装
	《硫化橡胶或 热塑性橡胶压入硬度试验方法 第部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》（GB/T 531.1-2008）
	《硫化橡胶或 热塑性橡胶压入硬度试验方法 第部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）》（GB/T 531.1-2008）
	示值误差
	1
	100
	
	

	抗静态荷载试验仪（含真空装置）
	/
	《建筑防水卷材试验方法 第25部分：沥青和高分子防水卷材抗静态荷载》（GB/T 328.25-2007）
	无检校规程，参考检测依据
	导轨行程
	1
	40
	
	

	
	
	
	
	荷载杆总重
	
	40
	
	

	
	
	
	
	荷载圆片质量
	
	40
	
	

	
	
	
	
	穿刺工具
	
	40
	
	

	
	
	
	
	真空压力
	
	40
	
	

	电热鼓风干燥箱
	/
	《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》（JJF 1101-2019）
	《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》（JJF 1101-2019）
	温度偏差（检校点：60℃、70℃、80℃、90℃、100℃、105℃、110℃、150℃）
	1
	58
	
	

	
	
	
	
	温度均匀度
	
	58
	
	

	
	
	
	
	温度波动度
	
	58
	
	

	游标高度尺
	测量范围：0-600mm ，分度值：0.02mm
	《通用卡尺》（JJG 30-2012）
	《通用卡尺》（JJG 30-2012）
	外观*
	1
	4
	
	

	
	
	
	
	各部分相互作用*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	各部分相对位置*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	标尺标记的宽度和宽度差
	
	4
	
	

	
	
	
	
	测量面的表面粗糙度
	
	4
	
	

	
	
	
	
	测量面的平面度*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	圆弧内量爪的基本尺寸和平行度*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	刀口内量爪的平行度*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	零值误差*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	示值变动性*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	漂移*
	
	4
	
	

	
	
	
	
	示值误差和细分误差*
	
	4
	
	

	塑料落锤冲击试验机
	/
	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》（JT/T 529-2016）、《落锤式冲击试验机校准规范》（JJF 1445-2014）
	《落锤式冲击试验机校准规范》（JJF 1445-2014）
	落锤冲击点偏差
	1
	30
	
	

	
	
	
	
	落锤锤头半径
	
	30
	
	

	
	
	
	
	锤头表面粗糙度
	
	30
	
	

	
	
	
	
	落锤质量（砝码共13个：50g、250g、300g、350g、375g、400g、500g、800g、1000g、1300g、2000g、2500g、3500g）
	
	30
	
	

	
	
	
	
	跌落高度（检校点：800mm、1200mm，1600mm、2000mm）
	
	30
	
	

	
	
	
	
	落锤冲击速度和能量损失
	
	30
	
	

	金属波纹管弯曲后抗渗漏性能试验装置
	/
	《预应力混凝土用金属波纹管》（JG/T 225-2020）
	无检校规程，参考检测依据
	外观
	1
	50
	
	

	
	
	
	
	曲率半径（检校点：1500mm、1650mm、1800mm、1950mm、2100mm、2250mm、2400mm、2550mm）
	
	50
	
	

	冻融试验机
	/
	《公路土工试验规程》（JTG 3430-2020）、《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T 50082-2024）
	《液体恒温试验设备温度性能测试规范》（JJF 2019-2022）
	温度偏差*（检校点：-18℃、5℃）
	4
	43
	
	

	
	
	
	
	温度均匀度*
	
	43
	
	

	
	
	
	
	温度波动度*
	
	43
	
	

	微机控制电液伺服万能试验机
	/
	《金属材料拉伸试验 第1部分：室温试验方法》 (GB/T 228.1-2021)
	《电液伺服万能试验机》（JJG 1063-2010）
	通用技术要求
	1
	43
	
	

	
	
	《电液伺服万能试验机》（JJG 1063-2010）
	
	同轴度
	
	43
	
	

	
	
	
	
	零点漂移*
	
	43
	
	

	
	
	
	
	零点相对误差
	
	43
	
	

	
	
	
	
	示值相对误差*（检校点：5kN、10kN、20kN、40kN、60kN、100kN）
	
	43
	
	

	
	
	
	
	示值重复性相对误差*
	
	43
	
	

	
	
	
	
	进回程相对误差
	
	43
	
	

	
	
	
	
	相对分辨力
	
	43
	
	

	
	
	
	
	同轴度最大允许值%
	
	43
	
	

	
	
	
	
	应力（力）速率控制误差（检校点：0.8kN/s、1.5kN/s、2kN/s）
	
	43
	
	

	
	
	
	
	应力（力）保持误差
	
	43
	
	

	
	
	
	
	应变（变形）速率控制误差（检校点：1mm/min、2.5mm/min、3mm/min、6mm/min、30mm/min）
	
	43
	
	

	
	
	
	
	应变（变形）保持误差
	
	43
	
	

	钢筋标距仪
	
	《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》(GB/T 228.1-2021)
	《钢筋标距打点机》（JJG（交通）158-2020）
	外观和铭牌、标记点*
	1
	29
	
	

	
	
	
	
	相邻标记点间距误差（检校点：5mm、10mm）
	
	29
	
	

	
	
	
	
	最远标距误差
	
	29
	
	

	钢筋弯曲试验机
	/
	《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》（GB 1499.2-2024）、《金属材料 弯曲试验方法》（GB/T 232-2024）
	《钢筋弯曲试验机校准规范》（JJF鄂 77-2021）、《钢筋弯芯核查方法》（SCJT/QW005C-015-2024）
	角度示值误差（检校点：20°、90°、180°）
	1
	29
	
	

	
	
	
	
	角度示值误差
	
	29
	
	

	
	
	
	
	角度示值重复性误差
	
	29
	
	

	微机控制低温自动冲击试验机
	/
	《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》(GB/T 229-2020)
	《摆锤式冲击试验机》（JJG 145-2007)
	外观
	1
	20
	
	

	
	
	
	
	冲击刀的中心与砧座跨距的中心差
	
	20
	
	

	
	
	
	
	摆轴轴向间隙、径向间隙
	
	20
	
	

	
	
	
	
	指针回零差、能量损失
	
	20
	
	

	
	
	
	
	对冲击刀刃、砧座和支座的尺寸、装配等要求
	
	20
	
	

	
	
	
	
	使用标准冲击试样的间接检定（示值校准）
	
	20
	
	

	
	
	
	
	温度偏差（检校点：0℃、-20℃、-30℃、-40℃）
	
	20
	
	

	
	
	
	
	安装状态
	
	20
	
	

	
	
	
	
	机座水平、支座水平
	
	20
	
	

	
	
	
	
	冲击刀刃与试样的间隙
	
	20
	
	

	
	
	
	
	摆锤侧面平行度、垂直度
	
	20
	
	

	
	
	
	
	打击中心
	
	20
	
	

	
	
	
	
	摆锤初始势能、度盘指示能量、冲击速度
	
	20
	
	

	
	
	
	
	指示装置
	
	20
	
	

	微机控制静载锚固试验机
	/
	《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T 14370-2015)
	《锚具试验系统》（JJG（交通）162-2020）
	外观、铭牌、控制装置*
	1
	
	
	

	
	
	
	
	测力装置（相对分辨力*，示值相对误差*（检校点：500kN、1000kN、2000kN、4000kN、6000kN、8000kN、10000kN），示值重复性相对误差*，零点相对误差*）
	
	
	
	

	
	
	
	
	位移测量装置示值误差*
	
	
	
	

	标准洛氏硬度块
	硬度值：26.9 HRC
	《标准金属洛氏硬度块》（JJG 113-2013）
	《标准金属洛氏硬度块》（JJG 113-2013）
	硬度均匀度
	1
	100
	
	

	标准洛氏硬度块
	硬度值：46.2 HRC
	《标准金属洛氏硬度块》（JJG 113-2013）
	《标准金属洛氏硬度块》（JJG 113-2013）
	硬度均匀度
	1
	100
	
	

	标准洛氏硬度块
	硬度值：63.9 HRC
	《标准金属洛氏硬度块》（JJG 113-2013）
	《标准金属洛氏硬度块》（JJG 113-2013）
	硬度均匀度
	1
	100
	
	

	标准洛氏硬度块
	硬度值：82.3 HRA
	《标准金属洛氏硬度块》（JJG 113-2013）
	《标准金属洛氏硬度块》（JJG 113-2013）
	硬度均匀度
	1
	100
	
	

	标准洛氏硬度块
	硬度值：92.7 HRBW
	《标准金属洛氏硬度块》（JJG 113-2013）
	《标准金属洛氏硬度块》（JJG 113-2013）
	硬度均匀度
	1
	100
	
	

	标准布氏硬度块
	硬度值：100 HBW
	《标准金属布氏硬度块》（JJG 147-2017）
	《标准金属布氏硬度块》（JJG 147-2017）
	硬度均匀度
	1
	100
	
	

	标准布氏硬度块
	硬度值：198 HBW
	《标准金属布氏硬度块》（JJG 147-2017）
	《标准金属布氏硬度块》（JJG 147-2017）
	硬度均匀度
	1
	100
	
	

	微机控制拉伸应力松弛试验机
	300kN
	《预应力混凝土用钢材试验方法》（GB/T 21839-2019）
	《拉力、压力 和万能试验机》（JJG 139-2014 ）
	通用技术要求
	1
	43
	
	

	
	
	
	
	零点漂移
	
	43
	
	

	
	
	
	
	零点相对误差
	
	43
	
	

	
	
	
	
	示值相对误差（检校点：50kN、100kN、200kN、300kN、400kN、500kN）
	
	43
	
	

	
	
	
	
	示值重复性相对误差
	
	43
	
	

	
	
	
	
	进回程相对误差
	
	43
	
	

	
	
	
	
	相对分辨力
	
	43
	
	

	
	
	
	
	位移示值相对误差
	
	43
	
	

	
	
	
	
	噪声
	
	43
	
	

	维氏硬度计
	/
	《金属材料 维氏硬度试验 第1 部分：试验方法》（GB/T 4340.1-2009）
	《金属维氏硬度计》（JJG 151-2006）
	示值误差
	1
	100
	
	

	
	
	
	
	重复性
	
	100
	
	

	高强螺栓检测仪(轴力)
	/
	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》（GB/T 3632-2008）、《工作测力仪》（JJG 455-2003）
	参考《工作测力仪》（JJG 455-2003）
	示值误差（检校点：50kN、100kN、200kN、300kN、400kN、500kN）
	1
	200
	
	

	高强螺栓检测仪(扭矩)
	1 、轴力检测范围：20-500kN
	《扭矩扳子检定仪》（JJG 797-2013）
	《扭矩扳子检定仪》（JJG 797-2013）
	示值误差（检校点：400Nm、800Nm、1200Nm、1600Nm、2000Nm）
	1
	200
	
	

	
	2 、扭矩检测范围：10-2000Nm
	
	
	
	
	
	
	

	
	3 、螺栓规格：M16-M30
	
	
	
	
	
	
	

	
	4 、螺栓长度：60mm-280mm
	
	
	
	
	
	
	

	
	5 、试验精度：轴力±1.0%  扭矩±1.0%
	
	
	
	
	
	
	

	
	6 、电源：三相四线 控制系统220V    AC     电机380V AC
	
	
	
	
	
	
	

	
	7 、外形尺寸：1500mm*680mm*1350mm
	
	
	
	
	
	
	

	
	8 、整机重量：600kg
	
	
	
	
	
	
	

	抗滑移系数检测仪
	1 、测量范围：30～400kN
	《工作测力仪》（JJG 455-2003）
	《工作测力仪》（JJG 455-2003）
	示值误差（120kN检校点：20kN、40kN、60kN、80kN、120kN）
	1
	100
	
	

	
	2 、试验力分辨率：±0. 1kN
	
	
	示值误差（180kN检校点：30kN、60kN、90kN、150kN、180kN）
	
	100
	
	

	
	3 、试验力示值误差 ：≤±2.0%
	
	
	示值误差（220kN检校点：40kN、80kN、120kN、160kN、220kN）
	
	100
	
	

	
	4 、显示方式：触摸屏显示
	
	
	示值误差（260kN检校点：50kN、100kN、150kN、200kN、260kN）
	
	100
	
	

	
	5 、外形尺寸：590mm*410mm*1180mm
	
	
	示值误差（330kN检校点：60kN、120kN、180kN、240kN、330kN）
	
	100
	
	

	
	6 、整机重量：47kg
	
	
	示值误差（400kN检校点：80kN、160kN、240kN、320kN、400kN）
	
	100
	
	

	水泥胶砂搅拌机
	/
	《行星式水泥胶砂搅拌机》（JC/T 681-2022）
	《行星式胶砂搅拌机校准规范》（JJF（建材）123-2021）、《行星式水泥胶砂搅拌机》（JC/T 681-2022）
	公转转速
	1
	13
	
	

	
	
	
	
	自转转速
	
	13
	
	

	
	
	
	
	搅拌时间
	
	13
	
	

	
	
	
	
	搅拌叶叶翅
	
	13
	
	

	
	
	
	
	锅叶间隙
	
	13
	
	

	
	
	
	
	加砂时间
	
	13
	
	

	
	
	
	
	加砂完整性
	
	13
	
	

	
	
	
	
	搅拌锅（深度、内径、壁厚）
	
	12
	
	

	
	
	
	
	搅拌叶片
	
	12
	
	

	
	
	
	
	绝缘性
	
	12
	
	

	水泥胶砂振实台
	/
	《水泥胶砂试体成型振实台》（JC/T 682-2022）
	《水泥胶砂试体成型振实台校准规范》（JJF（建材）124-2021）、《水泥胶砂试体成型振实台》（JC/T 682-2022）
	振动60次时间
	1
	12
	
	

	
	
	
	
	振幅
	
	12
	
	

	
	
	
	
	水平静止状态盘等效总质量
	
	12
	
	

	
	
	
	
	台盘总质量(包括摆动臂、模套和锁紧机构)
	
	12
	
	

	
	
	
	
	两根摆动臂及其十字拉肋的总质量
	
	12
	
	

	
	
	
	
	台盘中心到摆动臂轴中心的距离
	
	12
	
	

	
	
	
	
	台盘的水平度
	
	12
	
	

	
	
	
	
	硬度
	
	12
	
	

	
	
	
	
	绝缘性
	
	12
	
	

	
	
	
	
	隔音罩
	
	12
	
	

	水泥抗折抗压恒应力试验机
	/
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 (JTG 3420-2020)、《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》（GB/T 17671-2021）
	《水泥电动抗折试验机》（JJF（交通）048-2023）
	通用技术要求*
	1
	43
	
	

	
	
	
	
	抗折加荷速度*
	
	43
	
	

	
	
	
	
	抗压加荷速度*
	
	43
	
	

	
	
	
	
	示值相对误差*（抗折检校点：2kN、4kN、6kN、8kN、10kN；抗压检校点：20kN、40kN、60kN、120kN、180kN、240kN、300kN）
	
	43
	
	

	
	
	
	
	示值重复性*
	
	43
	
	

	
	
	
	
	零点相对误差
	
	43
	
	

	
	
	
	
	相对分辨力
	
	43
	
	

	
	
	
	
	零点漂移*
	
	43
	
	

	
	
	
	
	抗折夹具加荷、支撑圆柱长度
	
	43
	
	

	
	
	
	
	抗折夹具加荷、支撑圆柱直径
	
	43
	
	

	
	
	
	
	抗折夹具支撑圆柱中心跨距
	
	43
	
	

	
	
	
	
	抗折夹具支撑圆柱的平行度
	
	43
	
	

	
	
	
	
	抗压夹具压板宽度
	
	43
	
	

	
	
	
	
	抗压夹具压板长度
	
	43
	
	

	
	
	
	
	抗压夹具压板厚度
	
	43
	
	

	LED电子天平
	量程2000g；分度值0.01g。
	《电子天平》（JJG 1036-2022）
	《电子天平》（JJG 1036-2022）
	外观检查*
	1
	12
	
	

	
	
	
	
	偏载误差*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	重复性*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	置零准确度*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	除皮称量*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	示值误差*
	
	12
	
	

	水泥标准稠度及凝结时间测定仪
	/
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）、《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GB/T 1346-2011）
	《水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪》（JJG(交通）050-2004）
	通用技术要求*
	1
	12
	
	

	
	
	
	
	标尺*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	试杆*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	试针*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	截顶圆锥体试模*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	滑动部分总质量*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	滑动杆偏摆要求*
	
	12
	
	

	比重瓶
	25mL
	《水泥密度测定方法》（GBT 208-2014 ）
	《李氏密度瓶》（JJG（交通）092-2009）
	通用技术要求
	1
	10
	
	

	
	
	
	
	分度值
	
	10
	
	

	
	
	
	
	示值相对误差
	
	10
	
	

	比重计
	1.00-2.00
	《工作玻璃浮计》（JJG 42-2023）
	《工作玻璃浮计》（JJG 42-2023）
	外观
	1
	20
	
	

	
	
	
	
	示值误差
	
	20
	
	

	密度计
	1.000-1.100
	《工作玻璃浮计》（JJG 42-2023）
	《工作玻璃浮计》（JJG 42-2023）
	外观
	1
	20
	
	

	
	
	
	
	示值误差
	
	20
	
	

	密度计
	1.100-1.200
	《工作玻璃浮计》（JJG 42-2023）
	《工作玻璃浮计》（JJG 42-2023）
	外观
	1
	20
	
	

	
	
	
	
	示值误差
	
	20
	
	

	密度计
	1.200-1.300
	《工作玻璃浮计》（JJG 42-2023）
	《工作玻璃浮计》（JJG 42-2023）
	外观
	1
	20
	
	

	
	
	
	
	示值误差
	
	20
	
	

	密度计
	1.300-1.400
	《工作玻璃浮计》（JJG 42-2023）
	《工作玻璃浮计》（JJG 42-2023）
	外观
	1
	20
	
	

	
	
	
	
	示值误差
	
	20
	
	

	密度计
	1.400-1.500
	《工作玻璃浮计》（JJG 42-2023）
	《工作玻璃浮计》（JJG 42-2023）
	外观
	1
	20
	
	

	
	
	
	
	示值误差
	
	20
	
	

	密度计
	1.500-1.600
	《工作玻璃浮计》（JJG 42-2023）
	《工作玻璃浮计》（JJG 42-2023）
	外观
	1
	20
	
	

	
	
	
	
	示值误差
	
	20
	
	

	标准筛
	1.18mm
	《试验筛　金属丝编织网、穿孔板和电成型薄板　筛孔的基本尺寸》（GB/T 6005-2008）、《试验筛校准规程》（JJF 1175-2021）
	《试验筛校准规程》（JJF 1175-2021）
	外观
	1
	6
	
	

	
	
	
	
	任意筛孔尺寸最大偏差
	
	6
	
	

	
	
	
	
	尺寸平均偏差
	
	6
	
	

	
	
	
	
	最大标准偏差
	
	6
	
	

	原子吸收分光光度计
	/
	《原子吸收分光光度计检定规程》（JJG 694-2009）
	《原子吸收分光光度计检定规程》（JJG 694-2009）
	外观
	1
	40
	
	

	
	
	
	
	波长示值误差与重复性
	
	40
	
	

	
	
	
	
	检出限
	
	40
	
	

	
	
	
	
	测量重复性
	
	40
	
	

	
	
	
	
	线性误差
	
	40
	
	

	双光束紫外可见分光光度计
	/
	《紫外、可见、近红外分光光度计检定规程》（JJG 178-2007）
	《紫外、可见、近红外分光光度计检定规程》（JJG 178-2007）
	波长示值误差（nm）
	1
	20
	
	

	
	
	
	
	波长重复性（nm）
	
	20
	
	

	
	
	
	
	噪声与漂移（%）
	
	20
	
	

	
	
	
	
	杂散辐射率（%）
	
	20
	
	

	
	
	
	
	透射比示值误差（%）
	
	20
	
	

	
	
	
	
	透射比重复性（%）
	
	20
	
	

	
	
	
	
	吸收池配套性（%）
	
	20
	
	

	
	
	
	
	基线平直度（A）
	
	20
	
	

	
	
	
	
	通用技术要求
	
	20
	
	

	
	
	
	
	杂散光
	
	20
	
	

	数显卡尺
	量程300mm  分度值：0.01mm
	JJG30-2012 通用卡尺检定规程
	JJG30-2012 通用卡尺检定规程
	外观
	1
	4
	
	

	
	
	
	
	各部分相互作用
	
	4
	
	

	
	
	
	
	各部分相对位置
	
	4
	
	

	
	
	
	
	测量面的表面粗糙度(Ra/um)
	
	4
	
	

	
	
	
	
	测量面的平面度(mm)
	
	4
	
	

	
	
	
	
	圆弧内量爪基本尺寸的极限偏差
	
	4
	
	

	
	
	
	
	圆弧内量爪两测量面的平行度
	
	4
	
	

	
	
	
	
	刀口内量爪的平行度
	
	4
	
	

	
	
	
	
	示值变动性(mm)
	
	4
	
	

	
	
	
	
	示值误差
	
	4
	
	

	
	
	
	
	细分误差
	
	4
	
	

	具塞量筒
	量程1000ml ，分度值5ml
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	容量偏差（mL）
	3
	13
	
	

	
	
	
	
	外观
	
	13
	
	

	洛杉矶磨耗试验机
	/
	《洛杉矶磨耗试验机检定规程》（JJG（交通）108-2012）
	《洛杉矶磨耗试验机检定规程》（JJG（交通）108-2012）
	外观*
	1
	20
	
	

	
	
	
	
	滚筒内径及长度
	
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	20
	
	

	
	
	
	
	投料口
	
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	20
	
	

	
	
	
	
	隔板
	
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	20
	
	

	
	
	
	
	滚筒转速
	
	20
	
	

	
	
	
	
	转数计数器
	
	20
	
	

	
	
	
	
	钢球
	
	20
	
	

	加速磨光机
	
	《加速磨光机》（JJG（交通）054-2023）
	《加速磨光机》（JJG（交通）054-2023）
	外观，铭牌*
	1
	10
	
	

	
	
	
	
	道路轮尺寸*
	
	10
	
	

	
	
	
	
	道路轮转速*
	
	10
	
	

	
	
	
	
	橡胶轮尺寸*
	
	10
	
	

	
	
	
	
	橡胶轮初始硬度*
	
	10
	
	

	
	
	
	
	输砂量*
	
	10
	
	

	
	
	
	
	注水速率*
	
	10
	
	

	
	
	
	
	橡胶轮对道路轮正向压力*
	
	10
	
	

	
	
	
	
	整机准确性*
	
	10
	
	

	
	
	
	
	试模外侧面曲率半径
	
	10
	
	

	
	
	
	
	试模弧面长度
	
	10
	
	

	
	
	
	
	试模内侧面曲率半径
	
	10
	
	

	
	
	
	
	试模宽度
	
	10
	
	

	
	
	
	
	试模厚度
	
	10
	
	

	
	
	
	
	试模盖曲率半径
	
	10
	
	

	指针式摆式摩擦系数测定仪
	/
	JJG(交通)053-2017
	JJG(交通)053-2017
	外观
	1
	71
	
	

	
	
	
	
	摆（摆的总质量、
	
	71
	
	

	
	
	
	
	摆动轴心距摆重心的距离、
	
	
	
	

	
	
	
	
	橡胶片下端与摆动轴心的距离
	
	
	
	

	
	
	
	
	最大正向静压力
	
	71
	
	

	
	
	
	
	滑溜块
	
	71
	
	

	
	
	
	
	摆值重复性
	
	71
	
	

	
	
	
	
	摆值示值误差
	
	71
	
	

	密度计
	1.900-2.000
	《工作玻璃浮计》（JJG 42-2023）
	《工作玻璃浮计》（JJG 42-2023）
	外观
	1
	20
	
	

	
	
	
	
	示值误差
	
	20
	
	

	具塞量筒
	250mL
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	容量偏差（mL）
	3
	13
	
	

	
	
	
	
	外观
	
	13
	
	

	电动砂当量测定仪
	/
	《公路工程集料试验规程》（JTG 3432-2024）、《砂当量测定仪》JJG（交通）137-2017
	《砂当量测定仪》JJG（交通）137-2017
	外观检查*
	1
	43
	
	

	
	
	
	
	振荡器振荡频率
	
	43
	
	

	
	
	
	
	试筒
	
	43
	
	

	
	
	
	
	冲洗管
	
	43
	
	

	
	
	
	
	配重活塞
	
	43
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻
	
	43
	
	

	电子秒表
	数字
	《秒表》（JJG 237-2010）
	《秒表》（JJG 237-2010）
	外观及工作正常性检查*
	2
	50
	
	

	
	
	
	
	测量分辨力*
	
	50
	
	

	
	
	
	
	测量误差（检校点：10s、10min、1h、1d）
	
	50
	
	

	土壤筛
	0.075-60mm
	《试验筛校准规范》(JJF 1175-2021)
	《试验筛校准规范》(JJF 1175-2021)
	任意筛孔尺寸最大偏差
	1
	57
	
	

	
	
	
	
	尺寸平均偏差
	
	57
	
	

	
	
	
	
	金属丝直径
	
	57
	
	

	新标准方孔石子筛
	/
	《试验筛 技术要求和检验 第1部分：金属丝编织网试验筛》(GB/T 6003.1-2022)、《试验筛 技术要求和检验 第2部分：金属穿孔板试验筛》(GB/T 6003.2-2012)
	《试验筛 技术要求和检验 第1部分：金属丝编织网试验筛》(GB/T 6003.1-2022)、《试验筛 技术要求和检验 第2部分：金属穿孔板试验筛》(GB/T 6003.2-2012)
	任意筛孔尺寸最大偏差
	1
	6
	
	

	
	
	
	
	尺寸平均偏差
	
	6
	
	

	
	
	
	
	筛框直径
	
	6
	
	

	
	
	
	
	金属丝直径（2.36mm及以下孔径试验筛应采用金属丝编织网试验筛，4.75mm及以上孔径试验筛应采用金属穿孔板试验筛）
	
	6
	
	

	集料坚固性试验仪
	/
	《液体恒温试验设备温度性能测试规范》（JJF 2019-2022）
	《液体恒温试验设备温度性能测试规范》（JJF 2019-2022）
	温度偏差（检校点：21℃）
	1
	43
	
	

	
	
	
	
	温度均匀度*
	
	43
	
	

	
	
	
	
	温度波动度*
	
	43
	
	

	低温溢流水箱
	/
	《液体恒温试验设备温度性能测试规范》（JJF 2019-2022）
	《液体恒温试验设备温度性能测试规范》（JJF 2019-2022）
	温度偏差（检校点：23.0℃）
	1
	43
	
	

	
	
	
	
	温度均匀度
	
	43
	
	

	
	
	
	
	温度波动度
	
	43
	
	

	静水力学天平
	/
	《电子天平》（JJG 1036-2022）
	《电子天平》（JJG 1036-2022）
	外观检查*
	1
	12
	
	

	
	
	
	
	偏载误差*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	重复性*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	置零准确度*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	除皮称量*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	示值误差*
	
	12
	
	

	扭剪扳手
	/
	《扭矩扳子检定仪》（JJG 797-2013）
	《扭矩扳子检定仪》（JJG 797-2013）
	示值误差（检校点：250Nm、500Nm、750Nm、1000Nm、1250Nm）
	1
	50
	
	

	混凝土抗渗仪
	/
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）
	《混凝土抗渗仪校准规范》（JJF 1812-2020）、《混凝土渗透仪》（JJG(交通)188-2023）
	功能性检查
	2
	21
	
	

	
	
	
	
	系统密封性检查
	
	21
	
	

	
	
	
	
	压力示值误差（0MPa～1.2MPa间隔0.1MPa逐点检校）
	
	21
	
	

	
	
	
	
	铭牌和外观
	
	21
	
	

	
	
	
	
	系统通畅性
	
	21
	
	

	
	
	
	
	压力设定值误差
	
	21
	
	

	
	
	
	
	压力保持误差
	
	21
	
	

	
	
	
	
	系统密封性
	
	21
	
	

	
	
	
	
	套膜尺寸
	
	21
	
	

	单卧轴强制式混凝土搅拌机
	/
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）、《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》（GB/T 50080-2016）
	《水泥混凝土搅拌机》（JJG（交通）187-2023）、《混凝土试验用搅拌机》（JG 244-2009）
	通用技术要求
	1
	43
	
	

	
	
	
	
	搅拌叶端与搅拌筒壁间隙
	
	43
	
	

	
	
	
	
	转动速度误差（检校点：47r/min）
	
	43
	
	

	
	
	
	
	搅拌时间相对误差
	
	43
	
	

	电动抗折机
	/
	《水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法》（GB/T 749-2008）
	《水泥电动抗折试
	通用技术要求*
	1
	30
	
	

	
	
	
	验机》（JJF（交通）048-2023）
	灵敏度*
	
	30
	
	

	
	
	
	
	示值相对误差*（检校点：60N、120N、180N、240N、300N）
	
	30
	
	

	
	
	
	
	示值重复性*
	
	30
	
	

	
	
	
	
	相对分辨力
	
	30
	
	

	
	
	
	
	加荷速度*（检校点：0.78N/s、50N/s）
	
	30
	
	

	
	
	
	
	抗折夹具加荷、支撑圆柱长度
	
	30
	
	

	
	
	
	
	抗折夹具加荷、支撑圆柱直径
	
	30
	
	

	
	
	
	
	抗折夹具支撑圆柱中心跨距
	
	30
	
	

	
	
	
	
	抗折夹具支撑圆柱的平行度
	
	30
	
	

	立式砂浆搅拌机
	/
	《试验用砂浆搅拌机》（JG/T 3033-1996）
	《试验用砂浆搅拌机》（JG/T 3033-1996）
	外观检查
	1
	21
	
	

	
	
	
	
	搅拌锅转速*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	搅拌叶转速*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	搅拌工作时间*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	搅拌叶与搅拌锅底、锅壁间隙*
	
	21
	
	

	
	
	
	
	筒内径
	
	21
	
	

	
	
	
	
	筒深
	
	21
	
	

	
	
	
	
	绝缘电阻*
	
	21
	
	

	恒温恒湿试验箱
	/
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）、《水泥胶砂强度检验方法（ISO法)》（GB/T 17671-2021）
	《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》（JJF 1101-2019）
	偏差（检校点：温度20.0℃、湿度90.0%RH）
	2
	57
	
	

	
	
	
	
	均匀度
	
	57
	
	

	
	
	
	
	波动度
	
	57
	
	

	微机控制压力试验机
	/
	《水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）、《混凝土物理力学性能试验方法标准》（GB/T 50081-2019）
	《拉力、压力和万能试验机》（JJG 139-2014）、《电液伺服万能试验机》（JJG 1063-2010）
	通用技术要求
	2
	43
	
	

	
	
	
	
	零点漂移
	
	43
	
	

	
	
	
	
	零点相对误差
	
	43
	
	

	
	
	
	
	示值相对误差（检校点：200kN、400kN、800kN、1200kN、1600kN、2000kN）
	
	43
	
	

	
	
	
	
	示值重复性相对误差
	
	43
	
	

	
	
	
	
	进回程相对误差
	
	43
	
	

	
	
	
	
	相对分辨力
	
	43
	
	

	
	
	
	
	位移示值相对误差
	
	43
	
	

	
	
	
	
	噪声
	
	43
	
	

	
	
	
	
	应力（力）速率控制误差（检校点：0.5kN/s、5kN/s、10kN/s、15kN/s、20kN/s、25kN/s）
	
	43
	
	

	
	
	
	
	应力（力）保持误差
	
	43
	
	

	
	
	
	
	应变（变形）速率控制误差（检校点：1mm/min）
	
	43
	
	

	集料软弱颗粒试验仪
	/
	《工作测力仪》（JJG 455-2000）
	《工作测力仪》（JJG 455-2000）
	力值示值误差（检校点：0N、200N、400N、600N、800N、1000N）
	1
	80
	
	

	
	
	
	
	
	
	80
	
	

	碱骨料试验箱
	/
	《液体恒温试验设备温度性能测试规范》（JJF 2019-2022）
	《液体恒温试验设备温度性能测试规范》（JJF 2019-2022）
	温度偏差（检校点：38℃、40℃、80℃）
	1
	43
	
	

	
	
	
	
	温度均匀度*
	
	43
	
	

	
	
	
	
	温度波动度*
	
	43
	
	

	
	
	
	
	安全性能
	
	43
	
	

	波纹管密封性试验仪
	/
	《数字压力计检定规程》（JJG 875-2019）
	《数字压力计检定规程》（JJG 875-2019）
	外观
	1
	50
	
	

	
	
	
	
	密封性
	
	50
	
	

	
	
	
	
	压力示值误差
	
	50
	
	

	细集料棱角性试验仪
	/
	《细集料流动时间测定仪》（JJG（交通）109-2012）
	《细集料流动时间测定仪》（JJG（交通）109-2012）
	通用技术要求*
	1
	20
	
	

	
	
	
	
	漏斗锥角*
	
	20
	
	

	
	
	
	
	漏斗孔径*
	
	20
	
	

	
	
	
	
	接收器内径*
	
	20
	
	

	
	
	
	
	接收器高度*
	
	20
	
	

	混凝土振动台
	/
	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）
	《试验用混凝土振动台校准规范》（JJF(冀）123-2015）
	启动时间和余振时间
	1
	43
	
	

	
	
	
	
	振动频率
	
	43
	
	

	
	
	
	
	振幅
	
	43
	
	

	
	
	
	
	噪声
	
	43
	
	

	自密实混凝土坍落扩展度仪
	/
	《自密实混凝土应用技术规程》（JGJ/T 283-2012）
	《自密实混凝土应用技术规程》（JGJ/T 283-2012 ）
	底板平面度
	1
	36
	
	

	
	
	
	
	同心圆直径（检校点：200mm、300mm、400mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1100mm、1200mm、1300mm、1400mm）
	
	36
	
	

	电热鼓风干燥箱
	/
	《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》（JJF 1101-2019）
	《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》（JJF 1101-2019）
	温度偏差（检校点：60℃、70℃、80℃、90℃、100℃、105℃、110℃、150℃）
	2
	58
	
	

	
	
	
	
	温度均匀度
	
	58
	
	

	
	
	
	
	温度波动度
	
	58
	
	

	土工合成材料
	/
	《纺织品 调湿和试验用标准大气》（GB/T 6529-2008）
	《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》(JJF 1101-2019)
	温度偏差（检校点：20℃）
	1
	58
	
	

	室恒温恒湿控
	
	
	
	温度波动度
	
	58
	
	

	制系统
	
	
	
	温度均匀度
	
	58
	
	

	
	
	
	
	湿度偏差（检校点：65%RH）
	
	58
	
	

	
	
	
	
	湿度波动度
	
	58
	
	

	
	
	
	
	湿度均匀度
	
	58
	
	

	防排水材料室
	/
	《橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序》（GB/T 2941-2006）
	《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》(JJF 1101-2019)
	温度偏差（检校点：23℃）
	1
	58
	
	

	恒温恒湿控制
	
	
	
	温度波动度
	
	58
	
	

	系统
	
	
	
	温度均匀度
	
	58
	
	

	
	
	
	
	湿度偏差（检校点：50%RH）
	
	58
	
	

	
	
	
	
	湿度波动度
	
	58
	
	

	
	
	
	
	湿度均匀度
	
	58
	
	

	结构力学室恒
	/
	《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T 4-2019）
	《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》(JJF 1101-2019)
	温度偏差（检校点：23℃）
	1
	58
	
	

	温恒湿控制系
	
	
	
	温度波动度
	
	58
	
	

	统
	
	
	
	温度均匀度
	
	58
	
	

	竹节温度计
	/
	《工作用玻璃液体温度计检定规程》（JJG 130-2011）
	《工作用玻璃液体温度计检定规程》（JJG 130-2011）
	通用技术要求
	6
	22
	
	

	
	
	
	
	示值误差（检校点0.0℃、50.0℃、100.0℃、150.0℃、200.0℃）
	
	22
	
	

	量筒
	1000mL
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	容量偏差（mL）
	4
	13
	
	

	
	
	
	
	外观
	
	13
	
	

	钢卷尺
	/
	《钢卷尺》（JJG 4-2015）
	《钢卷尺》（JJG 4-2015）
	外观和各部分相互作用*
	2
	5
	
	

	
	
	
	
	线纹宽度（0.15～0.50）mm
	
	5
	
	

	
	
	
	
	示值误差*
	
	5
	
	

	移液管（塑料）
	10mL
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	流出时间（s）
	2
	13
	
	

	
	
	
	
	容量偏差（mL）
	
	13
	
	

	
	
	
	
	外观
	
	13
	
	

	干湿温度计
	/
	《机械式温湿度计检定规程》JJG 205-2005
	《机械式温湿度计检定规程》JJG 205-2005
	温度示值误差（检校点：15℃、20℃、23℃、30℃）
	8
	43
	
	

	
	
	
	
	20℃湿度示值误差（检校点：40%RH、50%RH、60%RH、80%RH、90%RH、95%RH）
	
	43
	
	

	
	
	
	《机械式温湿度计检定规程》JJG 205-2005
	温度示值误差（检校点：15℃、20℃、23℃、30℃）
	
	43
	
	

	
	
	
	
	20℃湿度示值误差（检校点：40%RH、50%RH、60%RH、80%RH、90%RH、95%RH）
	
	43
	
	

	容量瓶
	50-1000mL
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	外观*
	1
	13
	
	

	
	
	
	
	容量允差*
	
	13
	
	

	水泥标准筛（45μm）
	/
	《试验筛　金属丝编织网、穿孔板和电成型薄板　筛孔的基本尺寸》（GB/T 6005-2008）、《试验筛校准规程》（JJF 1175-2021）
	《试验筛校准规程》（JJF 1175-2021）
	外观
	2
	6
	
	

	
	
	
	
	任意筛孔尺寸最大偏差
	
	6
	
	

	
	
	
	
	尺寸平均偏差
	
	6
	
	

	
	
	
	
	最大标准偏差
	
	6
	
	

	水泥标准筛（80μm）
	/
	《试验筛　金属丝编织网、穿孔板和电成型薄板　筛孔的基本尺寸》（GB/T 6005-2008）、《试验筛校准规程》（JJF 1175-2021）
	《试验筛校准规程》（JJF 1175-2021）
	外观
	1
	6
	
	

	
	
	
	
	任意筛孔尺寸最大偏差
	
	6
	
	

	
	
	
	
	尺寸平均偏差
	
	6
	
	

	
	
	
	
	最大标准偏差
	
	6
	
	

	3m直尺（塞
	/
	《塞尺》（JJG 62-2017）
	《塞尺》（JJG 62-2017）
	通用技术要求*
	1
	13
	
	

	尺）
	
	
	
	厚度偏差*，弯曲度(μm）
	
	13
	
	

	石料压碎值测定仪
	/
	《压碎值指标测定仪》（JJG（交通）190-2023）
	《压碎值指标测定仪》（JJG（交通）190-2023）
	外观*
	1
	8
	
	

	
	
	
	
	试筒内径
	
	8
	
	

	
	
	
	
	试筒壁厚
	
	8
	
	

	
	
	
	
	压头直径
	
	8
	
	

	
	
	
	
	底板内径
	
	8
	
	

	
	
	
	
	底板外径
	
	8
	
	

	电子天平
	/
	《电子天平》（JJG 1036-2022）
	《电子天平》（JJG 1036-2022）
	外观检查*
	2
	12
	
	

	
	
	
	
	偏载误差*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	重复性*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	置零准确度*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	除皮称量*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	示值误差*
	
	12
	
	

	电子分析天平
	/
	《电子天平》（JJG 1036-2022）
	《电子天平》（JJG 1036-2022）
	外观检查*
	2
	12
	
	

	
	
	
	
	偏载误差*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	重复性*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	置零准确度*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	除皮称量*
	
	12
	
	

	
	
	
	
	示值误差*
	
	12
	
	

	三角瓶
	/
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	《常用玻璃量器》（JJG 196-2006）
	外观
	4
	13
	
	

	
	
	
	
	容量
	
	13
	
	

	合计费用（元）：
	


3、设备检校费用汇总表
	序号
	设备检校费用
	小计（元）

	1
	材料检测部各驻地试验室设备检校费用
	

	2
	三川路项目试验室设备检校费用
	

	合计（元）
	


供应商名称：                        （盖章）

日期：     年     月     日
三、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

供应商名称：                             
单位类型：                               
地址：                                   
成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：        
系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

	
	


供应商名称：                        （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：                     

日期：    年    月    日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

（二）授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托       （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                     （项目名称）      （项目编号）的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

法定代表人身份证

	
	


授权代理人身份证

	
	


供应商名称：                        （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：                     

委托代理人（签字或盖章）：                    

日期：    年    月    日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。

四、供应商证明材料

（一）营业执照复印件

提供营业执照正本或副本

（二）具有计量授权证书和实验室认可证书CNAS

（提供相应证明文件，须附计量授权证书和实验室认可证书CNAS正副本）

（三）业绩证明材料

近五年（2021年1月至2026年1月，以合同签订时间为准）至少有2个仪器设备检定/校准类似业绩（提供合同复印件）
（四）承诺函
承诺函
              （供应商名称）：

我方已认真阅读了贵单位发出的        （采购项目名称）      （采购项目编号）询价函，决定参加该项目投标，我方在此承诺：

1、我方人员、设备等方面满足本采购项目服务要求；

2、投标有效期：自供应商提交报价文件截止之日起计算60日历天；

3、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确；

4、我方所递交的报价文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）；

5、对未包含在我方实验室认可证书CNAS范围内的计量溯源参数，我方将采取分包的方式完成（分包单位须得到你方相关负责人认可，方可委托其检校），本次报价已包含分包部分费用，不再额外收取；

6、本采购项目的贵单位要求的检定参数均需由供应商独立完成并出具有效的检定/校准证书，否则我方无条件承担违约责任。

7、我方开展检定工作开展前须按照贵单位技术质量部和材料检测部相关要求开展仪器设备的检定/校准工作。

特此承诺！

供应商名称：                        （盖章）

日期：     年     月     日
（五）供应商认为需要提供的其它资料

（项目负责人证明文件复印件）


